SPECIFICATION

관세분류번호 H.S. NO.	품 목 번 호 ITEM NO.	품 목 및 규 격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수 량 QUANTITY
9018.19.8000		근전도/유발전위계	SET	1

가. 특징

A Type

1. 자동 보고서 기능과 사용자 친화적인 하드웨어 및 소프트웨어를 갖춘 이 고성능 시스템은 사용 편리성을

갖춤과 동시에 경제적이며 안정적인 패키지를 통해 탁월한 품질을 제공한다.

2. 직관적인 제어 장치와 통합 자극 장치 및 탁월한 오디오 신호 품질을 갖춘 전기 진단 장비이다.

3. 간단한 사용자 인터페이스를 통해 검사 절차를 빠르게 탐색하여 검사에 소요되는 시간을 줄일 수 있다.

4. 자동 보고서 작성, 온라인 요약 및 기본 제공되는 참조 값 데이터베이스를 통해 시간을 절약하고 보고서를

빠르고 간편하게 생성한다.

5. 동영상 제작기를 사용하여 검사 중인 화면을 챕쳐하거나 동영상으로 저장할 수 있으며, 다른 컴퓨터에서

불러오기가 가능한 파일 형식으로 교육 및 발표자료, 또는 검사 과정을 문서화하는데 활용할 수 있다

6. 검사 구성 마법사로 검사 설정을 쉽고 간편하게 생성하거나 변경할 수 있다.

B Type

1. 새롭게 디자인된 메인 유닛은 보다 원활한 워크 플로우로 완벽한 루틴 검사를 도와줄 수 있다.

2. 작은 자극기 또는 각도 조절 가능한 자극기 선택이 가능하다.

3. 사용자는 자신의 스타일로 NCS 검사를 수행할 수 있다.

4. 향상된 검사 프로그램은 더 효율적인 워크  플로우를 제공한다.

5. (ISAF)전기 자극 아티펙트 제거하는 기능으로 검사자가 편하게 검사를 할 수 있다.

6. 이해하기 쉬운 NCS검사 가이드는 어떠한 주저없이 NCS를 검사할 수 있도록 이끌어 준다.

7. 자세한 정보를 포함하는 향상된 해부학적 지침은 검사창에서 다른 움직임 없이 시작하여 확인할 수 있다.

나. 사양

A Type

1. 일반적인 사양

1) 전원 (본체) : 100 ~ 240V,50/60Hz

2) 전력 소비량 (본체) : 최대 300VA

3) 치수 (본체) :  390 x 338 x 75 mm (폭 x  깊이 x 높이)

4) 무게 (본체) :  3.3kg

2. 본체

1) 자극기 : 전기 자극기는 본체에 내장.

2) 이중 오디오 스피커 : 내장된 스테레오 오디오 스피커, 기록된   데이터의 실시간 신호 오디오 출력

3) 컴퓨터 환경 : USB 2.0 연결 사용

4) 트리거 입력/출력 : 한 개의 트리거 입력과 한 개의 트리거   출력 기능 보유 (외부장치와 연동 사용)

3. 동작 소프트웨어 : MS 윈도우 10

4. 파형 습득과 표시 :

1) 지연범위 : 0 ~ +9.9 디비전

2) 측정 속도 : 0.5ms/디비전 ~ 5초/디비전

5. 데이터 저장 분석 :

1) 근전도 데이터와 사운드는 360초까지 저장할 수 있다.

2) 저장된 데이터는 재분석, 디지털 필터화, 정리화, 파형반전, 파형통합, 재생 될 수 있고, 도형 및 주파수

분석등을 트렌드로 표시할 수 있다.

6. 평균화 기능 :

1) 평균화 : 평균, 지수화, 중앙화, 정류화와 몸무게 반영 중앙값 산출

2) 인공잡음제거 : 사용자한정 진폭역치를 초과한 인공적 잡음은 자동 제거됨

3) 평균 감도 표시 : 1 nV/디비전 ~  100mV/디비전

7. 증폭기 : 4채널

1) 증폭기  :

입력저항(안정) : 200Mohm이상

동상입력저항 : 1,000Mohm이상

잡음 : 0.4uV RMS

절연모드제거(Isolation Mode Rejection) : 160 dB 이상

동상제거비(Common Mode Rejection Ratio) (CMRR) : 124dB 이상

2) 아날로그 대 디지털 변환 : 24비트

3) 연결끊기 / 재 연결 :

앰프에 대한 연결을 복원하면 추가적인 사용자 개입 없이 시스템이 자동으로 실행 상태로 돌아 간다.

4) 전극저항측정 : 1kΩ  ~ 1000 kΩ.

5) 감도 : 10nV/디비전 ~ 100mV/디비전

6) 필터 :

(1) 저역 : 0.2Hz ~ 5KHz

(2) 고역 : 30Hz ~ 20KHz

8. 전기자극기 :

1) 자극출력 : 0 ~ 100 mA

2) 자극지속시간 : 0.05 ~ 1ms

3) 자극형태 : 싱글, 이중, 연속 이용한 단상 이나 양상파 자극

4) 자극률 : 0.2 ~ 200 자극/초

9. 청각 자극기 :

1) 자극형태 : 클릭, 톤 피프 와 톤 버스트

2) 자극강도 : 0 ~ 132dB pSPL (자극 형태, 자극 주파수, 트랜스듀서에 따라)

3) 자극증가 : 1 dB씩 증가

4) 자극극성 : 양, 음 또는 교차

5) 자극률 : 0.2 ~ 200Hz

6) 클릭 기간 : 0.05 또는 0.1ms

7) 톤 자극 : 피프 또는 버스트

8) 톤 주파수 : 250Hz ~ 8KHz

9) 톤 포락선 : 선형, 가우시안, 하닝 또는 블랙맨

10) 비프 : 1 ~ 999 사이클

11) 안정 (버스트) : 4 ~ 2,000 미리세컨드

12) 상승/하강 (버스트) : 0 ~ 100 미리세컨드

13) 마스킹 : 백색 잡음, HP 잡음, 노치된 잡음.

14) 마스킹 강도 : +10dB ~ -50dB

15) 표출 : 양쪽, 한쪽, 반대편

16) 트랜듀서 : DDR45 헤드폰, 또는 삽입형 폰(TIPs)

10. 시각 자극기 :

1) 패턴 형태 : 체크보오드, 수평 격자 (빗장) 또는 수직 격자 (빗장)

2) 패턴 크기 : 8 x 8, 16 x 16, 32 x 32, 64 x 64, 128 x   128

3) 패턴 : 전체, 왼쪽 반, 오른쪽 반,  오른쪽 상단 사분원, 오른쪽 하단 사분원, 왼쪽 상단 사분원,

왼쪽 하단 사분원

4) 자극 형태 : 온셋/오프셋, 반전

11. LED 안경 :

1) 플래쉬률 : 0.2 ~ 200 /초

2) 지속 시간 : 1ms

B Type

1. 채널 수 : 2개 또는 4개

2. 입력 저항 : Common 모드 : >100 MΩ

Differential 모드 : >200  MΩ

3. CMRR Differential 모드 : >106  dB

Isolation 모드 : >112 dB

4. 노이즈 레벨 : 0.6μVrms

5. 샘플링 해상도 : 18 비트

6. 민감도 : 1~500μVrms/div.,1~10mVrms/div.

7. 저주파 차단 필터 : 0.01 Hz ~ 3 kHz

8. 고주파 차단 필터 : 10 kHz ~ 20 kHz

9. 분석 시간 : 0.1 ms/div ~ 1 s/div

10. 트리거

트리거 모드 : Recurrent,Random,Singlestimulation,Signal, External signal, Foot switch,

Somato control   box

트리거 파형 모드 : Single, Double, Train

자극률 with the list box : 0.1 ~ 0.9 Hz (0.1 Hz 단계)

1 ~ 10 Hz (1 Hz 단계)

13, 15, 17 Hz

20 ~ 100 Hz (10 Hz 단계)

설정값95%주파수의±5%

with the keyboard : 0.1  ~ 100 Hz in 0.1 Hz 단계 (±5% 이내)

11. 환경

1) 작동 환경

온도 : 10~35℃

습도 : 30 ~ 80%RH

기압 : 700 ~ 1,060 hPa

2) 전력 요구사항

라인 전압 : 100 ~ 240V ±10%

12. 치수(가로x세로x높이)

DC-960B 메인 유닛 : 320 x 42 x 370 mm

JB-962B 정션박스 : 100 x 135 x 40 mm

JB-964B 정션박스 : 185 x 174 x 30 mm

13. 무게

DC-960B 메인 유닛 : 2.2 kg

JB-962B 정션박스 : 0.32 kg

JB-964B 정션박스 : 0.51 kg

14. 소프트웨어옵션

1) 체성감각유발전위 : QL-971BK

2) 청각유발전위 : QL-972BK

3) 시각유발전위 : QL-973BK

4) 근전도 : QL-974BK

5) 신경전도검사 : QL-975BK

6) 정량적근전도검사 : QL-976BK

7) 단일섬유&미세근전도 : QL-977BK

8) 자율신경계검사 : QL-978BK

9) 사건유발전위검사 : QL-979BK

다. 구성

A type

1. 베이스 시스템                                            -1 세트-

1) 윈도우 10 동작

2) 인텔 프로세서

3) 4Gb 내장램

4) 1Tbyte 하드디스크

5) DVD 드라이브

6) 24인치 액정 모니터 (국내 공급)

7) 레이저 프린터  (국내 공급)

8) 베이스 유닛

9) 주 소프트웨어

10) 절연 전원 장치

2. 카트 (국내 공급)	- 1개 -

3. 4 채널 증폭기와 걸이	- 1개 -

4. 전기 자극기 프르브	- 1개 -

5. 청각 자극용 헤드폰	- 1개 -

6. 시각 자극기용 모니터	- 1개 -

7. LED 안경	- 1개 -

8. 발판 스위치	- 1개 -

9. 신경전도 소프트웨어	- 1개 -

10. 근전도 소프트웨어	- 1개 -

11. 감각 유발전위 소프트웨어	- 1개 -

12. 청각 유발전위 소프트웨어	- 1개 -

13. 시각 유발전위 소프트웨어	- 1개 -

14. 기본 소모품

- 일회용 표면전극(60개/박스)	- 1박스 -

- 일회용 접지전극(24개/박스)	- 1박스 -

- 일회용 단극성 침 전극   37mm(60개/박스)	- 1박스 -

- 막대형 전극	- 1개 -

- 유발전위용 전극(10개/팩)	- 1팩 -

- 줄자	- 1개 -

- 피부 정화용 페이스트	- 3개 -

- 접착용 페이스트	- 3개 -

- 전극 젤	- 3개 -

15. 동작 및 서비스 설명서	- 1개 -

B type

1. 근전도/유발전위계	1 set

- 메인 유닛

2.전극정션박스

- 4채널정션박스	1 ea

3.컨트롤 유닛

- 데스크탑	1 ea

4.전원 공급장치	1 ea

5.카트	1 ea

6.전기 자극기	1 ea

7.발판 스위치	1 ea

8. 전극과 소모품	1 set

일회용 표면전극

일회용 접지전극

일회용 근전도 바늘 전극 25, 37,  50mm

막대전극

유발전위 전극

줄자

피부정화용 페이스트

접착용 페이스트

9. LCD모니터	1 ea

10. 프린터	1 ea

11. 소프트웨어 옵션	1 ea

라. 비고

가. 무상보증기간 3년.