사 양 요 구 서

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		자동생화학분석기 (Automatic Blood chemistry Analyzer)	set	1

1.일반적인 요구 사양

모든 시약이 open system 시약(범용시약)으로 사용이 가능한 제품

무상 서비스 기간은 10년으로 한다(단, 소모품은 별도로 한다)

본원의 전산망과 완벽 호환 가능

다양한 분석법을 이용하여 생화학검사 및 효소, 전해질, 혈액응고검사, 진단적 가치가 있는 면역관련 단백검사 및 약물검사까지 분석이 가능

검체와 시약의 분주 및 반응화 측정, 각 환자의 검사결과 출력까지 모두 자동으로 이루는 장비

자동으로 정제수 생산을 조절하는 자동정류장치가 표준으로 공급되어야하며, 자동적으로 분석기에 정류수가 공급

24시간 연속운용이 가능하며, 일반검사에 전혀 지장이 없이, 응급검사에 신속하게 대응 할 수 있어야 함

일일정도관리(Dailu Q.C), 누계정도관리(Cumulative Q.C), Real time Q.C가 자동으로 이루어짐

Sample 막힘 감지 기능을 가지고 있음

다른 샘플컵 및 체혈관도 다양하게 사용가능

화면상에 항목에 대한정보가 표시되어야하며, Touch screen 채용으로 조작이 간편 용이함

시약고에서의 시약 bottle의 전환이 자동적으로 이루어져야 한다.

검체에 대한 용혈(Hemolysis), 황달(Icteric), 혼탁(Lipemic)도를 자동측정하여 정확한 결과를 얻을 수 있어야 한다.

측정구간을 벗어나는 고활성 검체의 경우 재검을 하지 않고, 결과를 보고하는 기능을 가지고 있어야 한다.

Control 및 Standard disk 내에 보냉 System이 갖추어져야 한다.

면역장비와 modul 방식으로 연결해서 사용 할 수 있어야 하고 낙찰시 면역장비와 연결해서 같이 납품 하여야 한다.

2. 사 양

처리능력 : 1,600test/hour(비색법), 600test/hour(전해질) 혹은 이상

동시분적 항목수 : 최대 73 items 이상

동시장착 검체수 : 최대 215검체 이상

1회검체량 : 1.5 ~ 35[eqn: mu LITER](0.1[eqn: mu LITER]씩 가감) 혹은 이하

1회시약량 : 20 ~ 345[eqn: mu LITER](1[eqn: mu LITER]씩 가감) 혹은 이하

최종반응량 : 80 ~ 360[eqn: mu LITER] 혹은 이하

반응시간 : 10분 혹은 이하

분석 방법 : Ene-point assay, Two-pointassay, Rate assay, Multi assay, Max-rate assay, Flex assay, I.S.E assay 혹은 동등한 분석방법

sampler type : Rack sampler and disk sampler 동시에 가능한 장비

광학부

1) 측광범위 : 340 ~ 800 nm 혹은 이상

2) 선택파장 : 12 이상

3) O.D : 0 ~ 3.0 ABS

11. 반응용기 : 경질유리관 혹은 동등

12. 전해질 전극 : Intergrated electrode

13. 교환방식 : Piezo method 혹은 동등

14. 반응온도 : 37[eqn: CENTIGRADE] [eqn: ±] 0.1[eqn: CENTIGRADE]

15. 항온방식 : water bath

16. 데이터처리기능 : 항목선택, 자동검량곡선, Rate/end point 분석계산, test-to-test calculation, serum index, 다점 calibration

17. 정도관리 : Twin plot system에 의한 정도관리, Simultaneous

reporducibility, day-to-day reproducibility daily 혹은 Westgard rules,

Twin plot에 의한 정도관리

18. 응급 검체의 처리 : 언제든지 연속적인 검사가 가능

19. 시약흡입방식 : full pipette type

20. 시약대체기능 : 시약고내의 시약은 각 항목마다 선택이 가능하고 1개의 시약사용이 불가능할 경우 자동으로 다른 시약으로 전환이 가능함

21. 시약저장 : 냉장고에 의한 냉장

22. 물(증류수)소모량 : 60L/hour 이하

23.검체의 인식 방법 : 검체 ID바코드판독기 사용

24. 시약바코드시스템 가능

25. 입출력기능

1) 입력기능 : 키보드, LCD화면터치, 온라인입력

2) 출력기능 : LCD화면출력, 고속인쇄출력, 온라인출력

26. 전원 : AC 220V, 50~60Hz, 10KVA 이하

3. 구성품

1. Main unit ---------------------------------------------- 1 Set

2. Electrolyte Analysis unit --------------------------------- 1 Set

3. Sample ID unit ----------------------------------------- 1 Set

4. Deionization water producing unit (Dinestic supply) -------- 1 Set

5. Standard accessories ------------------------------------ 1 Set

6. Each Accessory

1) Sample disk ------------------------------------------- 1 Set

2) Reagent disk ------------------------------------------ 1 Set

3) Ribbon cassette ---------------------------------------- 1 Set

4) Sample cup ------------------------------------------- 1 Pkg

5) Drain tank -------------------------------------------- 1 Set

6) Piping joint kit ---------------------------------------- 1 Set

7) Tool set ----------------------------------------------- 1 Set

8) Lamp ------------------------------------------------- 1 Set

9) Bottle ------------------------------------------------- 1 Pkg

10) Tubing set ------------------------------------------- 1 Set

11) Chart paper ------------------------------------------ 1 Box

12) Valve set --------------------------------------------- 1 Set

13) Hose set --------------------------------------------- 1 Set

14) Instruction manual ------------------------------------ 1 Set

7. Interface용 PC ------------------------------------------ 1 Set

8. 기타 장비 구동에 필요한 악세사리 --------------------------- 1 Set

4. 비 고

상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기 요구사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

무상 및 유상 서비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품・설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공하여야 한다.

제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 이설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

장비 입찰시 본원의 진단검사의학과내 장비가 설치할 공간이 확보되는지 확인하고 입찰을 실시한다.