물품코드	품 명	단위	수량	비고
	초음파 진단기	set	1

A. 특징

1. 본 시스템은 복부 및 혈관, 비뇨기, 산과, 근골격계, 심장 등 다양한 용도의 진단이 가능한 장비이다.

2. 감염예방을 위해 빠르게 세척할 수 있으며, 임상 워크플로우를 단순화한 장비이다.

3. 트랜스듀서 활성 포트가 3개 이상인 장비이다.

4. Dicom 3.0 체계를 사용하는 장비이다.

5. 응급 자동화 폐 진단툴이 가능한 장비이다.

6. Battery 사용으로 2시간 이상 사용이 가능한 장비이다.

B. 사양

1. 본체

1) 15.6 인치, 1920*1080 동등 이상의 디스플레이

2) 트랜스듀서 활성 포트 3개 이상

3) 구동 OS : Window 10 혹은 동등 이상

4) 저장장치 : HDD, DVD-RAM, DVD-R, USB 메모리 장치

5) 전원 없이 2시간 이상 스캔 가능

2. 프로브

1) 컨백스 프로브

2) 섹터 프로브

3) 리니어 프로브

3. 영상 모드

1) 이차원 영상 모드 또는 동등 이상

2) 운동모드 또는 동등 이상

3) 컬러 혈류 영상모드 또는 동등 이상

4) 확장 이미지 모드 또는 동등 이상

5) 해부학적 운동 영상모드 또는 동등 이상

4. 기능

1) 하나의 엘리먼트에서 동시에 다각도로 빔을 주사하여 많은 정보, 높은 해상도를 얻는 기능

2) 스펙클 아티팩트를 단계별로 제거하는 기능

3) 자동 이미지 보정 기능

4) 혈류량과 스펙트럼을 분석하여 자동으로 조절해 주는 기능

5) 자동으로 혈류방향을 인식해서 관심영역의 위치와 각도를 조절하는 기능

6) 획득한 영상을 디지털 방식으로 구현하여 조직영상을 저장 및 후처리 하는 기능

7) 자동으로 도플러 값을 계산해 주는 기능

8) 혈류를 이차원 모드로 보여주는 기능

9) 폐 영상 촬영 시 B-Line을 실시간으로 보여주는 기능

10) 실시간 심박출량 값을 얻는 기능

11) 호흡과 함께 IVC의 최대 직경과 최소 직경 사이의 비율인 감도 지수를 계산하는 기능

12) 환자의 폐 상태 평가 기능

13) 니들의 움직임을 정확하게 표시하는 기능

C. 구성

1. 본체-------------------------------------------------------------- 1대

2. Convex Probe------------------------------------------------- 1개

3. Sector Probe--------------------------------------------------- 1개

4. Linear Probe--------------------------------------------------- 1개

5. 기타 악세사리------------------------------------------------- 1Set

6. 서비스 매뉴얼------------------------------------------------- 1개

※ 상기 사양에 명시된 기능을 행하기 위한 모든 S/W, 부속품 일체 제공

※ 본 규격서에 표기 된 명칭 혹은 규격이 각 제조사에서 사용하는 명칭 혹은 규격과 상이하더라도 동등 혹은 대체, 그 이상일 경우는 인정

※ 위 사양의 모든 내용은 해당 사업 예산에 포함된 내용임

D. 비고

1. 설치

계약자는 고객의 요구에 따라 원내 설치된 장비를 이전 설치 후 그 자리에 본 장비를 설치한다. 또한 PACS 연동을 시행 후 본원 검수자에게 확인받도록 한다.

2. 무상하자보수

계약자 또는 공급자는 장비 검수 완료 후 무상 하자보수를 5년 제공해야 한다.

※ 프로브, 프린터 등 일체 구성품 포함.

3. 위 사양과 동등 혹은 그 이상의 장비를 납품하여야 하며, 사양의 적합 여부 판단은 검수 시 실무 부서에서 진행한다.

납품되는 물품은 외산의 경우 제조일로부터 1년 이내, 국산의 경우 제조일로부터 6개월 이내 생산된 물품으로 납품되어야 한다.

장비의 납품은 공식 수입사 또는 공식 수입사의 인증대리점의 공식제품으로 납품되어야 한다.

4. 계약자 또는 공급자는 계약기간 내 장비를 입고하고 설치 및 충분한 테스트를 거친 뒤 납품완료 보고 및 검수요청을 해야 하며, 그 뒤 검수를 진행한다. 무상하자보수 기간은 검수 완료 날로부터 산정한다.

5. 무상하자보수 기간 동안 계약자는 연 1회 이상 장비예방점검을 실시한다.

6. 사용자가 납품된 장비를 사용함에 어려움이 없도록 계약자는 최초 도입 시 교육 후에도, 요청이 있을 경우 무료로 교육을 실시하여야 한다.

7. 계약자는 어떤 경우라도 서비스를 제공할 수 있는 국내 상주하는 서비스 직원을 제공하여야 하며, 서비스를 위한 여분의 부품을 국내에 보유하고 있어야 한다.

8. 공급자는 무상 하자보수 기간 동안에 해당 장비의 Software에 변경점이 생겼을 시, 최신버전으로 업데이트 해야 하며 이는 해당 사업 예산에 포함 된 내용이다.