사   양   서

H.S.K. NO.	ITEM NO.	DESCRIPTION	Unit	Q'ty
		아르곤 전기수술기	set	1

A. 특징;

1.  TFT LCD 화면으로 4개의 채널

2.  총 4개의 채널을 한 화면에서 조작 사용

3.  다이얼식 컨트롤러를 사용

4.   99가지 메모리 기능, 알파벳 순서로 정열. 간단한 화면 구성.

5.  2개의 모노폴라와 2개의 바이폴라 채널 사용.

6.  40가지 모드 이상의 임상적 영역의 전류 유형 사용.

7.  모노폴라 절개시 최대 360 watts 출력

8.  Cut 와 Forfex 를 사용한 절개 및 응고 (Laparoscopy 시술).

9.  모노폴라와 바이폴라 응고 시 자동 작동 기능.

10.  내시경시술시 분별된 전류 사용 (절개, 응고 반복 기능)

11.  Clamp 바이폴라 혈관 응고 시스템 (Vessel Sealing 기능)

12.  Main body를 사용한 Argon plasma 사용

13.  소아를 위한 "baby" NEs 의 사용

14.  다양한 소켓 모듈 (m ; I ; e)

15.  향후 시스템 업데이트와 업그레이드 가능

16.  운반이 용이한 카트

17.  "Night design"의 소켓 발광장치

B. 사양

1. 화면: TFT LCD 화면 구성 (4가지 채널 화면 동시 구성)

2. 채녈 사용: 4가지 채널 함께 사용 ( 2개의 모노폴라와 2개의 바이폴라)

3. 전류 형태: 최대 49 Mode

4. 특별 시술 기능: Sealsafe Vessel Sealing, Laparoscopy, Urology TUR, Endoscopy, Argon plasma

5. 프로그램 저장 기억: 99 + 1 (알파벳 순서)

6. 조작 형태: 회전식 스위치 (Quick Step)

((노란색 = 절개,  파란색 = 응고 , 하얀색 = 메뉴, 미점등시 = 작동) : CF ; defibrillator-proof

7. 프로그램 저장: 최근 사용된 6개의 프로그램 자동 저장

8. 안전 시스템: 리턴 패드 (dual) and 리턴 패드 부착상태 (LED), Baby NE

9. 전류와 강도 조절: 피부 조직의 정도에 따라 동시에 자동적으로 조절됨

10. 모노폴라 절개: 13 mode, 모노폴라 응고: 16 mode

11. 바이폴라 절개: 7 mode,  바이폴라 응고: 13 mode

12. 전압: 100-240 V

13. 전류: 최대 6.3 A

14. 퓨즈: 6.3 A

15. 주파수: 300/400/600 kHz

16. 대기모드의 전압 입력: 40 watts

17. 절개 출력: 최대 460 watts

18. 응고 출력: 최대. 320 watts

19. MDD에 따른 규격: Ⅱb

20. Protection class acc. To DIN EN 60-601-1

21. Type of applied part: CF; defibrillation-proof

22. 허가/적합성 마크: CE 0297

Main Body

1.  Power supply

2.  Device fuse : M 1.6A

3.  Power input : max 40 watts

4.  Protection class

5.  Classification acc. To MDD : Ⅱ b

6.  Argon cutting type : 1ea이상

Gas Flow: 0.1 to 12 l/min ±20%; 0.0 l/min = off

7.  Argon coagulation type : 4ea이상

gas flow: 0.1 to 12 l/min ±20%; 0.0 l/min = off

8.  LF leakage currents : complying to IEC 601, Part 1

9.  Type of applied part : CF; defibrillation-proof

10.  Duty type: INT 10 s/ 30 s (=duty factor of 25%)

C. 구성(per each set);

1. Main body		1ea
2. Plate cable		1ea
3. cut Standard		2ea
4. Double Foot-switch		1ea
5. Single Foot-switch		1ea
6. Bipolar Cable		1ea
7. sealing with connector 370mm(5mm)		1ea
8. Power Code		1ea
9. Operating Manual		1ea
10. Cart for Unit		1ea
11. Argon Beamer		1ea
12. Argon Gas bottle		1ea
13. MABS Pressure Reducer		1ea
14. Monopolar Cut Mode and Output (Urocut blend, Polyp 1,2 Papilla1,2,3 , ESD )		1ea

D. 비고:

1. 3년 Warranty.

2. 병원 정비 담당자 유지보수 교육.