물품코드	품 명	단위	수량	비고
	Digital Radiography System	system	1

A. 특징

1. 튜브 지지대는 Ceiling 타입의 기구물이며, Bucky Stand와 6-way 테이블에 하나씩 디텍터가 장착되어 있어 Chest 촬영 및 테이블 촬영이 용이하고 Synchronized 기능으로 편리하며, FDA 인증을 취득한 장비이다.

2. 워크리스트에서 불러 온 환자 정보에 따라, 촬영 부위 및 조건의 설정이 가능하여 촬영 시 편리성을 제공해 최상의 조건으로 영상의 화질이 우수한 장비이다.

3. 디지털 형태로 획득된 고화질의 영상은 튜브 지지대에 장착된 터치스크린 모니터 및 워크스테이션을 통하여 즉시 볼 수 있어야 한다.

4. 검출부의 유효 촬영크기는 17*17 inch 이상이어야 한다.

5. 획득된 의료영상은 DICOM 3.0 표준에 의거해서 만들어지며, PACS 시스템과 연동 가능하여야 한다.

B. 사양

1. Detector(2 Set)

1) 디텍터 크기 : 17“*17” 이상

2) 픽셀 크기 : 139um 이하

3) 픽셀 수 : 3072*3072 동등 혹은 그 이상

4) 해상도 : 3.6lp/mm 이상

2. Generator

1) 전압 범위 : 40 ~ 150kV 이내

2) 전류 범위 : 10 ~ 1000mA 이내

3. X-Ray 튜브

1) 최대 관전압 : 150kV 이상

2) 양극 열용량 : 300kHU 이상

3) 초점 크기 : 0.6/1.2mm 이하

4) 양극 각도 : 12°

4. 워크 스테이션(PC & Monitor)

1) CPU : Intel 3.0GHz 이상

2) RAM : 8GB 이상

3) 저장장치 : SSD 512GB 동등 혹은 그 이상

4) OS : Windows 10

5) 모니터 : 24inch LCD Color Monitor 이상

5. 튜브 지지장치

1) Ceiling Type

2) 상하 이동거리 : 1600mm 이상

3) 좌우 이동거리 : 3280mm 이상

4) 전후 이동거리 : 2000mm 이상

5) 튜브 회전각도 : ±180°

6) Touch Screen LCD Monitor 장착

7) Auto Stitch 기능

8) Bucky Stand와 싱크로 기능 구현

6. X-선속 조절기

1) 투광 타이머 : 약 30초 이내

2) 조도 : 160 Lux 이상

7. Bucky Stand

1) 상하 이동거리 : 1200mm 이상

2) 그리드 비율 : 12:1 동등 이상

8. 6-Way Table

1) 테이블 크기 : 2200 * 810 mm 이상

2) 최대 환자 무게 : 155kg 이상

9. AEC

1) Field : 3 Fields 이상

2) X-ray Energy Range : 40 ~ 150kV 이상

3) Exposure Dose Range : 0.4 ~ 1000mAs 이상

10. DAP

1) DAP Resolution : 0.01 uGym^2

2) Active Area : 118*118mm 이상

11. 이미징 소프트웨어

1) ROI 변환 및 생성 기능

2) DICOM 워크리스트 지원, DICOM 스토리지 지원 및 변환 기능

3) APR 연동 가능

4) 영상 후처리 기능(Noise 제거, Contrast 조절, Edge 강조, 동적영역압축)

5) Flip(Horizontal/Vertical), 회전, Inverse 기능

6) 길이측정, 각도측정, Zoom, 돋보기 기능, Pan, Fit to Screen 기능

7) 이미지 Cut, Copy, Recovery, Bright/Contrast 조정기능

8) CD Copy

9) 촬영용 소프트웨어 : RADMAX 또는 CXDI-NE S/W

C. 구성

1. PC & Monitor ---------------------------------------- 2Set

2. X-ray 튜브----------------------------------------------- 1Set

3. X-ray 발생장치----------------------------------------- 1Set

4. 평판형 검출기 ----------------------------------------- 2Set

5. 천정형 튜브 지지장치 ------------------------------- 1Set

6. X-선속 조절기 ------------------------------------------ 1Set

7. Bucky Stand -------------------------------------------- 1Set

8. 6-Way Table -------------------------------------------- 1Set

9. 이미징 소프트웨어 ------------------------------------ 1Set

10. AEC ------------------------------------------------------- 1Set

11. DAP ------------------------------------------------------ 1Set

12. Chest Holder ------------------------------------------ 1Set

13. Apron(Body, Neck) ---------------------------------- 1Set

14. CCTV (2ch) -------------------------------------------- 1Set

15. 촬영실 인테리어

※ 상기 사양에 명시된 기능을 행하기 위한 모든 S/W 일체 제공

※ 본 규격서에 표기 된 명칭 혹은 규격이 각 제조사에서 사용하는 명칭 혹은 규격과 상이하더라도 동등 혹은 대체, 그 이상일 경우는 인정

※ 위 사양의 모든 내용은 해당 사업 예산에 포함된 내용임

D. 비고

1. 설치

계약자는 고객의 요구에 따라 본 장비를 설치 및 촬영실 공사에 있어 그 책임을 진다.

2. 무상하자보수

계약자 또는 공급자는 장비 검수 완료 후 무상 하자보수를 7년 제공해야 한다.

(X-ray 튜브 및 디텍터 시스템, 장비용 PC 포함 구성품 목록 일체)

3. 위 사양과 동등 혹은 그 이상의 장비를 납품하여야 하며, 사양의 적합 여부 판단은 검수 시 실무 부서에서 진행한다.

납품되는 물품은 외산의 경우 제조일로부터 1년 이내, 국산의 경우 제조일로부터 6개월 이내 생산된 물품으로 납품되어야 한다.

장비의 납품은 공식 수입사 또는 공식 수입사의 인증대리점의 공식제품으로 납품되어야 한다.

4. 계약자 또는 공급자는 계약기간 내 장비를 입고하고 설치 및 충분한 테스트를 거친 뒤 납품완료 보고 및 검수요청을 해야 하며, 그 뒤 검수를 진행한다. 무상하자보수기간은 검수 완료 날로부터 산정한다.

5. 무상 하자보수기간 동안 계약자는 분기별 1회 이상 장비예방점검을 실시한다. 또한, 보수기간 동안 서비스 요청이 발생한 경우 24시간 내에 응답하여야 하며, 48이내에 원내 방문하여 처리를 하여야 한다.(주말, 공휴일 제외)

6. 계약자는 병원에서 사용 중인 프로그램(EMR, PACS 등)과 장비의 연동작업을 완료 한 뒤 병원 관계자의 확인을 받아야 한다.

7. 사용자가 납품된 장비를 사용함에 어려움이 없도록 계약자는 최초 도입 시 교육 후에도, 요청이 있을 경우 무료로 교육을 실시하여야 한다.

8. 계약자는 어떤 경우라도 서비스를 제공할 수 있는 국내 상주하는 서비스 직원을 제공하여야 하며, 서비스를 위한 여분의 부품을 국내에 보유하고 있어야 한다.

9. 본 사업은 [소프트웨어 진흥법] 제 50조, 같은 법 시행령 47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 사업 내용의 확정, 사업 내용 변경에 따른 계약금액 또는 계약기간 조정이 필요한 경우, 계약대상자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어 사업 과업변경요청서*를 작성하여 제출해야 한다.

* [소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침] 별지 8호서식 참조