물품코드	품 명	단위	수량	비고
	다중검출기 전산화단층 촬영장치	system	1

A. 특징

1. CT 장비는 모든 축 및 나선형 스캔에 대해 128Slice 이상의 영상을 제공한다.

2. 전체 360도 회전을 0.35초 이하로 수행 가능한 장비이다.

3. 본 시스템은 심장석회화 및 심장혈관 검사가 가능한 장비이다.

4. 본 시스템은 뇌 혈관 및 하지동맥류 촬영이 가능한 장비이다.

5. FDA, KFDA 인증을 득하여 안정성에 대한 보증이 된 장비이다.

B. 사양 (‘사양 A’ 또는 ‘사양 B’)

<사양 A>

1. 다중 영상 획득 Gantry System

1) 360도 회전 영상 획득 수      : 160 Slice

2) Gantry Size                  : 78cm

3) 실제 촬영 범위(Field of View) : 180~500mm

4) 최소 1회전 시간              : 0.35sec

5) 심장 검사 최소 분해능        : 44msec (4-segment)

2. 환자 테이블

1) 최대 촬영범위   : 180cm

2) 스캔 피치       : 1.5pitch 이상

3) 허용 하중       : 205kg

4) 테이블 정확도   : ±0.25mm

3. X-ray 튜브

1) 타입         : Megacool 7.5

2) 양극 열 용량 : 7.5MHU

3) Tube Cooling Rate : 1,386KHU/min

4. X-ray 발생장치

1) 최대출력    : 72kW

2) 최소 관전압 : 80kVp

3) 최대 관전압 : 135kVp

4) 최대 관전류 : 600mA

5. 디텍터 시스템

1) 최소 슬라이스 두께           : 0.5mm

2) 채널 수                      : 80 Channel

3) 디텍터 커버리지              : 40mm

4) 한 회전 당 최대 영상 획득 수 : 160 Slice

6. 운용용 콘솔

1) 하드웨어 시스템

- 중앙처리장치    : Intel Xeon

- 하드디스크      : 300GB 이상

- 영상 보관 장치  : CD, DVD, USB 모두 가능

- 메모리          : 8GB

- 운영체제        : 제조사 표준 사양에 따름 (운영체제 변경 시 무상 업그레이드)

- 모니터          : 19inch LCD

2) 영상 재구성 속도 : 50 image/sec 이상

3) 양방향 인터콤 시스템

7. 독립 3D 워크스테이션

1) Vitrea

2) 중앙처리장치   : Intel Xeon E-5 2680

3) 메모리         : 48GB

4) 모니터         : 24inch

5) 저장장치       : 4TB

8. 임상 영상 분석 소프트웨어

1) 자동 뼈 제거 소프트웨어

2) 자동 혈관 분석

3) 관상동맥 석회화 정량화 분석

4) 관상동맥 혈관 분석

5) 심장 기능 분석

6) 대장 분석 소프트웨어

7) MPR, MIP, 3D SSD, VRT

8) 볼륨 렌더링 기능

9) 볼륨 뷰어/ 볼륨 평가 기능

10) 스캔, 영상 재구성 제어, 표시, 분석, 프로세싱 및 관리 기능

11) 선택 영상의 자동 필름화 기능

12) 신속한 다시보기 기능

13) 횡단면 영상을 이용한 영상 재구성 기능

14) 최신 반복 영상 재구성 피폭 절감 알고리즘

15) 금속 인공물로 인한 아티팩트 제거 기능

16) 뇌혈관 조영촬영 후 자동 뼈 제거기능

17) Lung module Segmentation 기능

18) Brain Perfusion 기능

19) Abdomen fare CT 기능

20) Sensitive organ 선량 감소 기능(eye, thyroid, breast...)

21) Arm artifact 감소 기능

22) 환자 피폭 선량 감소 기능

23) DVD Copy 기능

24) Speaking Voice 기능(Kor, Eng, Jap, Chinese)

9. 심혈관 검사 패키지

1) 최소 심장 촬영 시간 : 0.35 sec

2) Prospective ECG triggered sequences

3) Retrospective ECG gated spiral scans

4) Percentage triggering or Inverse triggering

5) ECG 연동 심장 촬영 기능

6) ECG 모니터링 기능

7) ECG 연동 피폭 모듈레이션 기능

8) Image Preview, ECG editing, phase triggering 기능

10. 기본 액세서리

1) 천정형 듀얼 CT 인젝터

2) 에어컨 시스템

3) 사용자 책상 및 의자

4) QC용 팬텀

5) 공기청정기 & 청소기

6) CCTV 시스템(환자 확인용)

7) 사용자 매뉴얼 & 서비스 매뉴얼

8) 촬영실 내 인테리어

9) Portable Patient Heart-rate checker

10) Scan support accessories

11) IV Pole

<사양 B>

1. 다중 영상 획득 Gantry System

1) 360도 회전 영상 획득 수      : 128 Slice(IVR), 384 Slice(reconstructed slices)

2) Gantry Size                  : 70cm

3) 실제 촬영 범위(Field of View) : 50~500mm

4) 최소 1회전 시간              : 0.33sec

5) 심장 검사 최소 분해능        : 42msec (4-segment)

2. 환자 테이블

1) 최대 촬영범위   : 160cm

2) 스캔 피치       : 1.5pitch

3) 허용 하중       : 227kg

4) 테이블 정확도   : ±0.25mm

3. X-ray 튜브

1) 타입         : Athlon Tube

2) 양극 열 용량 : 7MHU

3) Tube Cooling Rate : 1,700KHU/min

4. X-ray 발생장치

1) 최대출력    : 75kW

2) 최소 관전압 : 70kVp

3) 최대 관전압 : 140kVp

4) 최대 관전류 : 625mA

5. 디텍터 시스템

1) 최소 슬라이스 두께           : 0.6mm

2) 채널 수                      : 64 Channel

3) 디텍터 커버리지              : 38.4mm

4) 한 회전 당 최대 영상 획득 수 : 128 Slice(IVR), 384 Slice(reconstructed slices)

6. 운용용 콘솔

1) 하드웨어 시스템

- 중앙처리장치    : Intel Xeon 3.6 GHz

- 하드디스크      : 720 GB SSD

- 영상 보관 장치  : CD, DVD, USB 모두 가능

- 메모리          : 32GB

- 모니터          : 23inch LCD / 1920 * 1080

2) 영상 재구성 속도 : 23 image/sec

3) 양방향 인터콤 시스템

7. 독립 3D 워크스테이션

1) Syngo via

2) 중앙처리장치   : Intel Xeon 8 core Processor

3) 메모리         : 96GB

4) 모니터         : 24inch

5) 저장장치       : 1.6TB

8. 임상 영상 분석 소프트웨어

1) 자동 뼈 제거 소프트웨어

2) 자동 혈관 분석

3) 관상동맥 석회화 정량화 분석

4) 관상동맥 혈관 분석

5) 심장 기능 분석

6) 대장 분석 소프트웨어

7) MPR, MIP, 3D SSD, VRT

8) 볼륨 렌더링 기능

9) 볼륨 뷰어/ 볼륨 평가 기능

10) 스캔, 영상 재구성 제어, 표시, 분석, 프로세싱 및 관리 기능

11) 선택 영상의 자동 필름화 기능

12) 신속한 다시보기 기능

13) 횡단면 영상을 이용한 영상 재구성 기능

14) 최신 반복 영상 재구성 피폭 절감 알고리즘

15) 금속 인공물로 인한 아티팩트 제거 기능

16) 뇌혈관 조영촬영 후 자동 뼈 제거기능

17) Lung module Segmentation 기능

18) Brain Perfusion 기능

19) Abdomen fare CT 기능

20) Sensitive organ 선량 감소 기능(eye, thyroid, breast...)

21) Arm artifact 감소 기능

22) 환자 피폭 선량 감소 기능

23) DVD Copy 기능

24) Speaking Voice 기능(Kor, Eng, Jap, Chinese)

9. 심혈관 검사 패키지

1) 최소 심장 촬영 시간 : 0.33 sec

2) Prospective ECG triggered sequences

3) Retrospective ECG gated spiral scans

4) Percentage triggering or Inverse triggering

5) ECG 연동 심장 촬영 기능

6) ECG 모니터링 기능

7) ECG 연동 피폭 모듈레이션 기능

8) Image Preview, ECG editing, phase triggering 기능

10. 기본 액세서리

1) 천정형 듀얼 CT 인젝터

2) 에어컨 시스템

3) 사용자 책상 및 의자

4) QC용 팬텀

5) 공기청정기 & 청소기

6) CCTV 시스템(환자 확인용)

7) 사용자 매뉴얼 & 서비스 매뉴얼

8) 촬영실 내 인테리어

9) Portable Patient Heart-rate checker

10) Scan support accessories

11) IV pole

C. 구성 (사양A, B 공통)

1. 겐트리----------------------------------------------------- 1Set

2. 환자 테이블 -------------------------------------------- 1Set

3. X-ray 튜브----------------------------------------------- 1Set

4. X-ray 발생장치----------------------------------------- 1Set

5. 디텍터 시스템 ----------------------------------------- 1Set

6. 주조정 콘솔 시스템----------------------------------- 1Set

7. 독립 워크스테이션 ----------------------------------- 1Set

8. 임상 분석용 소프트웨어----------------------------- 1Set

9. 심장 관련 검사기능----------------------------------- 1Set

10. 기본 액세서리 ----------------------------------------- 1Set

※ 상기 사양에 명시된 기능을 행하기 위한 모든 S/W 일체 제공

※ 본 규격서에 표기 된 명칭 혹은 규격이 각 제조사에서 사용하는 명칭 혹은 규격과 상이하더라도 동등 혹은 대체, 그 이상일 경우는 인정

D. 비고

1. 설치

계약자는 고객의 요구에 따라 본 장비를 설치 및 촬영실 공사에 있어 그 책임을 진다.

2. 무상유지보수

계약자 또는 공급자는 장비 검수 완료 후 무상 유지보수를 7년 제공해야 한다.

(X-ray 튜브 및 디텍터 시스템, 인젝터, 3D 워크스테이션 포함 구성품 목록 일체)

3. 위 사양 중 ‘사양 A’ 또는 ‘사양 B’에 만족하는 장비를 납품한다.

위 사양과 동등 혹은 그 이상의 장비를 납품하여야 하며, 사양의 적합 여부 판단은 검수 시 실무 부서에서 진행한다.

납품되는 물품은 외산의 경우 제조일로부터 1년 이내, 국산의 경우 제조일로부터 6개월 이내 생산된 물품으로 납품되어야 한다.

장비의 납품은 공식 수입사 또는 공식 수입사의 인증대리점의 공식제품으로 납품되어야 한다.

4. 계약자 또는 공급자는 계약기간 내 장비를 입고하고 설치 및 충분한 테스트를 거친 뒤 납품완료 보고 및 검수요청을 해야 하며, 그 뒤 검수를 진행한다. 무상보증기간은 검수 완료 날로부터 산정한다.

5. 무상보증기간 동안 계약자는 분기별 1회 이상 장비예방점검을 실시한다.

6. 계약자는 병원에서 사용 중인 프로그램(EMR, PACS 등)과 장비의 연동작업을 완료 한 뒤 병원 관계자의 확인을 받아야 한다.

7. 사용자가 납품된 장비를 사용함에 어려움이 없도록 계약자는 최초 도입 시 교육 후에도, 요청이 있을 경우 무료로 교육을 실시하여야 한다.

8. 계약자는 어떤 경우라도 서비스를 제공할 수 있는 국내 상주하는 서비스 직원을 제공하여야 하며, 서비스를 위한 여분의 부품을 국내에 보유하고 있어야 한다.