물품코드	품 명	단위	수량	비고
	유전자증폭장치	set	1

A. 특징

1. 검체로부터 핵산을 추출하여 실시간 중합효소 연쇄반응을 이용하여 결과분석까지 2시간 이내에 가능한 장비이다.

2. Cartridge 안의 반응표준물질 및 시약에 검체를 분주하여 자동으로 Plunger가 내려와서 혼합 후 반응을 진행시켜 분석하는 전자동화 장비이다.

3. 검체추출부터 실시간 중합효소연쇄반응법이 통합 검사로 진행된다.

4. 각 모듈은 독립적으로 운용 가능한 장비이다.

5. MTB/RIF, Enterovirus, C. difficile, MRSA, CT/NG 등의 검사를 진행 가능한 장비이다.

B. 사양

1. 본체

1) 무게 : 11.4Kg 이하

2) 부피 : 26.9(W)*30.5(H)*29.7(D)cm ±10% 이내

3) 전압 : 100-240 V, 50-60Hz

4) 전류 : 1.4A @ 100V 동등 이상

5) 1cycle 구동 시간 : 2시간 이내

2. 검체 추출부

1) 카트리지를 이용한 밀폐 검사

2) 초음파를 이용한 세포막 분쇄

3) 추출 가능한 핵산 : DNA, RNA

4) 검체량 : 2ml 동등 이상

5) 완전자동 검체 추출 시스템

3. 핵산증폭부

1) PCR 검체량 : 25ul 동등 이상

2) 온도조절

- 가열능력 : 10℃/sec 동등 이상

- 냉각능력 : 2.5℃/sec 동등 이상

- 설정시간내의 온도 조절 오차 : ±1.0sec 이내

- 온도조절 오차 : ±1.0℃(60℃ ~ 90℃) 이내

4. 검출부

1) 고정된 파장 사용

2) 광원형태 : LED 혹은 동등 이상

3) 광원 수 : 6개 이상

4) 검출기 형태 : 실리콘 광 검출기

5) 검출기 수 : 6개 이상

5. PC 혹은 노트북

1) 부피 : 37.8*25.7*2.53cm ±10% 이내

2) 무게 : 2.32kg ±10% 이내

3) Intel Core i5 프로세서 동등 이상

4) Intel HD Graphic 4600 동등 이상

C. 구성

1. 본체 --------------------------------------------------------------- 1Set

2. PC or 노트북 -------------------------------------------------- 1Set

3. 2D 바코드 스캐너 -------------------------------------------- 1Set

4. 사용자 매뉴얼 ------------------------------------------------- 1Set

5. 기타 제조사별 구동 S/W  -------------------------------- 1Set

※ 상기 사양에 명시된 기능을 행하기 위한 모든 S/W, 부속품 일체 제공

※ 본 규격서에 표기 된 명칭 혹은 규격이 각 제조사에서 사용하는 명칭 혹은 규격과 상이하더라도 동등 혹은 대체, 그 이상일 경우는 인정

※ 위 사양의 모든 내용은 해당 사업 예산에 포함된 내용임

D. 비고

1. 설치

계약자는 고객의 요구에 따라 본 장비를 설치하며, 그 책임을 진다.

2. 무상하자보수

계약자 또는 공급자는 장비 검수 완료 후 무상 하자보수를 3년 제공해야 한다.

(PC or 노트북 포함 구성품 목록 일체)

3. 위 사양과 동등 혹은 그 이상의 장비를 납품하여야 하며, 사양의 적합 여부 판단은 검수 시 실무 부서에서 진행한다.

납품되는 물품은 외산의 경우 제조일로부터 1년 이내, 국산의 경우 제조일로부터 6개월 이내 생산된 물품으로 납품되어야 한다.

장비의 납품은 공식 수입사 또는 공식 수입사의 인증대리점의 공식제품으로 납품되어야 한다.

4. 계약자 또는 공급자는 계약기간 내 장비를 입고하고 설치 및 충분한 테스트를 거친 뒤 납품완료 보고 및 검수요청을 해야 하며, 그 뒤 검수를 진행한다. 무상 하자보수기간은 검수 완료 날로부터 산정한다.

5. 무상 하자보수기간 동안 계약자는 연 1회 이상 장비예방점검을 실시한 후 점검 서류를 부서에 전달하여야 한다.

6. 사용자가 납품된 장비를 사용함에 어려움이 없도록 계약자는 최초 도입 시 교육 후에도, 요청이 있을 경우 무료로 교육을 실시하여야 한다.

7. 계약자는 어떤 경우라도 서비스를 제공할 수 있는 국내 상주하는 서비스 직원을 제공하여야 하며, 서비스를 위한 여분의 부품을 국내에 보유하고 있어야 한다.

8. 본 사업은 [소프트웨어 진흥법] 제 50조, 같은 법 시행령 47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 사업 내용의 확정, 사업 내용 변경에 따른 계약금액 또는 계약기간 조정이 필요한 경우, 계약대상자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어 사업 과업변경요청서*를 작성하여 제출해야 한다.

* [소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침] 별지 8호서식 참조