공 고 규 격 서

1. 특징

1) 국제규격 CE 기준에 적합한 테스트를 실행 하여야한다.

2) 자동수액주입기는 0.1 ~ 9999ml 주입범위를 갖는다.

3) 자동수액주입기가 작동하며 누적된 수액 용량을 Display 한다.

4) Drop Sensor를 사용하지 않고 사용이 가능함.

5) OCS(Occlusivity Check System), DPS(Dynamic Pressure System)

프로그램을 통해  Line 폐쇄현상 및 압력의 변화를 알 수 있음.

2. 규격

번호	항 목	제품사양
1	정격전압	100V-240V~ , 50/60Hz
2	충전지	6V 2.7/3Ah NiMH 충전시간 - 5시간 사용시간 - 5시간 30분 속도 - 125ml/h
3	작동속도	1 ~ 1000 ml/h
4	주입범위	0.1 ~ 9999.9 ml
5	안전장치 1) OCS 시스템 2) 압력검출범위(DPS) 3) KVO 시스템 4) 안전장치 목록	Line Occlusivity Check System 100mmHg ~ 900mmHg 3ml/h door open, mains power disconnection, low battery,
6	작동오차범위	± 5%

4. 기타

1) 설치와 교육은 납품과 동시에 책임져야하며 보증기간은 2년이다.

2) 납품자는 제품을 사용하고 계측하는데 아무런 하자가 없도록

공급한다.