물품코드	품 명	단위	수량	비고
	체외충격파쇄석기	system	1

A. 특징

a)

1. X-Ray를 이용한 동시 결석조준이 가능하다.

2. 반사경과 실린더타입 마그네틱 조합의 충격파 발생

3. 여러 단계의 충격파 세기 조절이 가능하다.

4. 저소음 방식.

5. 치료 시 마취 불필요.

6. 쇄석기와 X-Ray 조정이 조정기에서 가능하다.

b)

1. 다기능 쇄석기.

1) 신장결석

2) 요관결석

3) 방광결석

4) 기타.

2. 일렉트로-컨덕티브 기술을 적용한 쇄석기임.

B. 사양

1. 충격파 발생장치

1) 충격파 기술	: 실린더타입 마그네틱충격파 방식

2) 충격파 집점	: 반사구경을 이용한 충격파 집점방식

3) 충격파 변수

- 구경크기	: 198mm

- 초점 깊이	: 135mm

- 초점 크기	: ∅4mm x 30mm

- 충격파 발생 주기	: 0.6~2.0sec (0.1초단위 15단계 조절가능)

- 충격파 단계	: 8KV~15KV  13단계 연속 조절 가능

- 충격파 압력            :  50-110MPa

4) 충격파 반사경 각도 조절 범위 :  20°~90° 조절 가능

2. 엑스레이 시스템

1) 씨-암 이미지             : 인버터 디지털 엑스레이 시스템

- 중심초점 기준 움직임	: 에추레이터 전자방식 좌우 30° 움직임

2) 엑스레이 기능

① 튜브                  : 모노블럭 시스템 (회전방식 튜브)

② 초점크기	: 0.3 mm

③ 엑스레이 발생기	: 40KHz 고주파 발생기 (인버터방식)

④ 파워 레이팅	: 3.5KW 120kvP

⑤ 투시 전압	: 40 ~ 120 kV

⑥ 투시 전류	: 0.5 ~ 6 mA

3) 이미지	: CCD 카메라 시스템

① 이미지 증폭관	: 9" 고해상 이미지 증폭관

② 이미지	: 1024 X 1024 화소 (의료용 100만화소 CCD카메라)

③ 기본이미지 저장	: 최후 이미지 저장 (LIH)

④ 모니터	: 의료용 19" LCD 모니터

⑤ X-Ray 이미지 화질조정은 이미지 조정기에서 직접조정가능(PC 조정 아님)

3. 조종기

1) 주 조정장치	: 프로그램 내장 산업용 컴퓨터 시스템(PLC)

2) 주 조정방식	: 10.4“터치스크린(GOT)

3) 보조 조정방식	: 무선 핸드리모컨 방식

4) 보조 조정방식은 충격파 발사 및 X-Ray 발사를 제외한 주조정기 동일 기능

구현 가능

4. 워터 시스템

1) Auto 쿨러링 방식 (자동 순환장치)

5. 치료테이블

1) 테이블 면적	: 2000(W) X 650(D) X 800(H) mm

2) 높이 조절	: 200mm

3) 종방향 조절	: 150mm

4) 횡방향 조절	: 150mm

5) 중앙센터 auto 조절      : 원터치로 테이블이 중앙에 위치

6) 무게	: 135Kg

6. 전원 요구사항

1) 입력전압	: 5KW, AC 220V, 50/60Hz, 단상

2) 교류전압 오차	: ±10%

C. 구성

1. 충격파 발생장치 -------------------------------------- 1시스템

2. 엑스레이 씨-암 (일체형)----------------------------- 1시스템

3. 조정기(핸드리모컨 포함) --------------------------- 1시스템

4. 치료 테이블	-------------------------------------------- 1시스템

5. 워터 멤브레인 ----------------------------------------- 2개

6. 워터 멤브레인 고정 오링 -------------------------- 1개

7. 실리콘 오일	-------------------------------------------- 1개

8. 사용자 설명서 ----------------------------------------- 1권