물품코드	품 명	단위	수량	비고
	홀터 ECG 분석 시스템	System	1

A. 특징

1. 심장질환 환자나 부정맥 환자의 심전도 파형을 24시간 또는 48시간을 기록하고 분석하는 장비이다.

2. 효과적인 Artifact 제거와 트리거 및 잡음 감도를 제어 할 수 있는 장비이다.

3. Multi Channel 분석으로 3채널 레코더의 효율적인 분석을 할 수 있다.

B. 사양

1. 하드웨어

1) 모니터

- 24인치 컬러 LCD 2set 이상

- 해상도 : 1920*1080 동등 이상

2) 데스크탑

- CPU : Core 8 Generation i7-8700 동등 이상

- DDR4 8GB 동등 이상

- Geforce GT730 2G 동등 이상

- DVD Super Multi

- Windows 10 Prof. 64bit OS 동등 이상

- HDD : 512GB 이상

- 키보드, 마우스 포함

3) 프린터

- 흑백 레이저 프린터

2. 소프트웨어

1) Multi Channel Analysis

2) Dynamic Pattern Matching Algorithm

3) Beat Morphology Analysis

4) Dynamic Artifact Rejection

5) Trigger and Noise Sensitivity Controls

6) Prospective and Real time Re-Analysis

3. Digital Recorder

1) 3채널 이상

2) Sampling Rate : 2048 sample/sec per channel 이상

3) On board screen for signal quality check and information quarntees a good quality recording

4) 비휘발성 메모리 : 128Mbyte 이상

5) 기록 시간 : 3채널 최대 48시간 이상

C. 구성

1. Holter System----------------------------------- 1System

2. Digital Recorder-------------------------------- 2대

3. Monitor --------------------------------------------2대

4. Laser Printer -------------------------------------1대

5. Software -------------------------------------------1set

※ 상기 사양에 명시된 기능을 행하기 위한 모든 부속품 및 S/W 일체 제공

※ 본 규격서에 표기 된 명칭 혹은 규격이 각 제조사에서 사용하는 명칭 혹은 규격과 상이하더라도 동등 혹은 대체, 그 이상일 경우는 인정

※ 위 사양의 모든 내용은 해당 사업 예산에 포함된 내용임

D. 비고

1. 설치

계약자는 고객의 요구에 따라 원내 설치된 장비를 이전 설치 후 그 자리에 본 장비를 설치한다.

2. 무상하자보수

계약자 또는 공급자는 장비 검수 완료 후 무상 하자보수를 3년 제공해야 한다.

※ PC, Recorder 등 일체 구성품 포함.

※ 하자보수기간동안 Software 버전이 업그레이드 되었을 시, 무상으로 제공해야 한다.

3. 위 사양과 동등 혹은 그 이상의 장비를 납품하여야 하며, 사양의 적합 여부 판단은 검수 시 실무 부서에서 진행한다.

납품되는 물품은 외산의 경우 제조일로부터 1년 이내, 국산의 경우 제조일로부터 6개월 이내 생산된 물품으로 납품되어야 한다.

장비의 납품은 공식 수입사 또는 공식 수입사의 인증대리점의 공식제품으로 납품되어야 한다.

4. 계약자 또는 공급자는 계약기간 내 장비를 입고하고 설치 및 충분한 테스트를 거친 뒤 납품완료 보고 및 검수요청을 해야 하며, 그 뒤 검수를 진행한다. 무상하자보수 기간은 검수 완료 날로부터 산정한다.

5. 무상하자보수 기간 동안 계약자는 연 1회 이상 장비예방점검을 실시한다.

6. 사용자가 납품된 장비를 사용함에 어려움이 없도록 계약자는 최초 도입 시 교육 후에도, 요청이 있을 경우 무료로 교육을 실시하여야 한다.

7. 계약자는 어떤 경우라도 서비스를 제공할 수 있는 국내 상주하는 서비스 직원을 제공하여야 하며, 서비스를 위한 여분의 부품을 국내에 보유하고 있어야 한다.

8. 계약자는 병원에서 사용 중인 프로그램(EMR, PACS 등)과 장비의 연동작업을 완료 한 뒤 병원 관계자의 확인을 받아야 한다.

9. 본 사업은 [소프트웨어 진흥법] 제 50조, 같은 법 시행령 47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 사업 내용의 확정, 사업 내용 변경에 따른 계약금액 또는 계약기간 조정이 필요한 경우, 계약대상자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어 사업 과업변경요청서*를 작성하여 제출해야 한다.

* [소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침] 별지 8호서식 참조