물품코드	품 명	단위	수량	비고
	혈액형 자동 분석장치(비예기항체 검사기)	system	1

A. 특징

1. 혈액형 검사를 전자동으로 할 수 있는 장비로 인큐베이터, 원심분리기, 바코드 시스템이 구성되어 있어야 한다.

2. 응급검사 기능이 있어야 한다.

3. 검사의 중단 없이 연속으로 검사가 가능해야 하며, 연속적으로 시약과 소모품, 검체를 장착해야 한다.

4. 시약에 대한 전처리 없이 즉시 사용가능 해야 한다.

5. 소아 등과 같이 적은 양의 샘플로도 검사를 할 수 있다.

6. 검사 오더 및 결과가 자동으로 전송되며 양방향 인터페이스를 지원해야 한다.

7. 품질관리를 위한 정도관리 S/W가 내장되어 있고, 정도관리를 위한 범용시약과 전용시약 모두 사용 가능해야 한다.

8. 원격진단이 가능해야 한다.

B. 사양

1. 메인 시스템       : 각 업체의 표준 모델

2. 측정원리          : CAT or EMT

3. 처리속도

- 혈액형검사        : 시간당 23 이상

- 불규칙항체검사    : 시간당 53 이상

4. 동시 장착 검체 수 : 42검체 이상

5. 검사 종류

- ABO/Rh grouping

- Rh phenotype

- Antibody screen

- Antibody Identification

- Crossmatch

- QC testing

- DAT

- Antigen typing

- Serial Dilutions for Titration studies

※ 검사의 명칭이 다른 경우, 각 검사를 대체하거나 더 많은 검사 종류의 경우엔 인정

6. 시약 전처리 과정 : 혼합, 재구성 필요 없이 즉시 사용

7. 인큐베이터       : 2개의 독립된 인큐베이터 이상

8. 원심분리기       : 2개의 독립된 원심분리기 이상(EMT 기법의 경우엔 예외)

9. 검체 희석        : 전용 Dilution Tray 사용

10. 데이터 입력      : 전자동 & 수동 겸용 바코드 시스템

11. 바코드 시스템    : 내장형 & 핸들형 바코드 리더기

12. 크기

A) 107.4 * 88.9 * 77 (W*H*D/cm)

B) 150 * 75 * 80 (W*H*D/cm)

※ A, B 둘 중 하나를 만족하는 크기

C. 구성

1. Main System----------------------------------------------------- 1Set

2. 장비 제어 & 조작용 컴퓨터 ------------------------------- 1Set

3. 충분한 크기의 Touchscreen--------------------------------- 1Set

4. 시스템 소프트웨어 -------------------------------------------- 1Set

5. 핸들형 바코드 리더기----------------------------------------- 1Set

6. 장비용 프린터---------------------------------------------------- 1Set

7. 장비용 테이블(필요시)----------------------------------------- 1Set

8. Work Station ---------------------------------------------------- 1Set

9. Operators/Service/Short Manual-------------------------- 1Set

※ 상기 사양에 명시된 기능을 행하기 위한 모든 S/W 일체 제공

D. 비고

1. 설치

- 계약자는 고객의 요구에 따라 본 장비를 설치 한다.

- 납품 및 설치 과정 중 장비의 이상이 생긴 경우 신장비로 교체하여 재납품 한다.

- 납품되는 물건은 외산의 경우 제조일로부터 1년 이내, 국산의 경우 6개월 이내 생산된 물품으로 납품되어야 한다.

- 설치 후 운영테스트를 실시하며, 운영테스트 완료 후 병원 관계자의 검수를 진행한다.

- 설치 시 의료원 설비 변동 없이 설치를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 의료원과 협의한다.

2. 무상유지보수

- 계약자 또는 공급자는 장비 검수 완료 후 무상 유지보수를 5년 제공해야 한다.

- 하자보수 및 수리, 점검에 발생되는 모든 부품을 포함한다.

- 무상보증 기간 동안 장비에 대한 정기 유지보수 점검을 이행한다.(최소 연 1회 이상)

- 보증기간 동안 의료원의 대응 요청 시 24시간 이내 조치가 이루어져야 한다.(주말, 공휴일 제외)

- 무상보증 기간 중 동일한 증상의 고장이 반복되는 경우 신장비로 교체한다.

3. 하드웨어 및 소프트웨어

- 계약자는 최신의 하드웨어 및 소프트웨어를 제공해야 한다.

- 별도의 병원 전산망과 연동이 필요한 경우 병원의 요청에 따라 실시한다.

4. 사용자가 납품된 장비를 사용함에 어려움이 없도록 계약자는 요청이 있을 경우 무료로 교육을 실시하여야 한다.

5. 계약자는 향후 전용 및 범용시약에 대한 납품이 가능해야 한다.

- 시약취급의 전문성을 갖추어야 하며, 혈액은행 전문 시약 등 취급에 대한 제조사 및 공식수입사의 공식 인증을 받은 업체여야 한다.

- 위의 공식인증 증빙 서류를 제출해야 한다.

- 계약 시 사용 시약 리스트의 공급가를 제출해야 한다.

- 시약의 가격은 제안서 및 수가를 기준으로 의료원과 재협의 할 수 있다.

- 시약의 계약단가는 건강보험 수가의 변동에 의해 낮아지는 경우 비율에 맞춰 인하하며, 수가가 올라가는 경우에는 단가를 인상하지 않는다.