물품코드	품 명	단위	수량	비고
	동맥경화 진단기	set	1

A. 특징

1. 동맥경화 및 협착을 검사시간 5분 이내에 자동 검사하는 장비이다.

2. 고혈압, 고지혈증의 치료에 있어서 동맥경화도의 측정을 하는 장비이다.

3. PTA, Stent 치료후의 Follow up 검사를 할 수 있는 장비이다.

4. 폐색성 동맥경화증(ASO)의 검출 및 진단이 가능한 장비이다.

5. FDA 승인이 된 장비이다.

B. 사양

1. 본체

1) Display : 8.4인치 Color, TFT LCD 패널 동등 이상

2) NIBP

- 측정방법 : 오슬로메트릭(커프) 방식

- 측정기술 : Linear deflation 동등 이상

- 압력 표시범위 : 0 ~ 300mmHg 동등 이상

- 압력표시 정확성 : ± 3mmHg 이하

- 측정 정확도 : ± 3mmHg 이하

3) 저장온도조건 : 5~40도 동등 이상

4) 사용습도조건 : 10% ~ 95% 동등 이상

5) 입력 임피던스 : 5M ohm 동등 이상

6) 노이즈 필터 : 50 ~ 60 Hz

7) 전원 : 100-240V AC, 50-60Hz

8) 기능

- EKG

- PCG

- CVRR

- 실시간 맥파 Display

- ABI 측정

- baPWV 측정

- STI : 심기능 평가

- 맥신호 분석을 통한 혈동태 분석

- 맥신호 강도 측정

- 나이에 따른 동맥경화도 표시

- 정상수치에 비교한 동맥경화의 진행을 표시

- 사지혈압을 동시측정

- 더블센서를 이용한 발목혈압의 측정

- BMI 측정

- 환자데이터 자동 저장기능

- 운동부하 후 자동 ABI 연속측정

C. 구성

1. 본체-------------------------------------------------------------- 1대

2. ECG Clip------------------------------------------------------ 1Set

3. PCG Sensor--------------------------------------------------- 1개

4. Brachial Cuff Set-------------------------------------------- 1Set

5. Ankle Cuff Set----------------------------------------------- 1Set

6. Electrode and Sensor Gel Pad-------------------------- 5 Set

7. Weight for PCG Sensor----------------------------------- 1개

8. 사용 설명서---------------------------------------------------- 1권

※ 상기 사양에 명시된 기능을 행하기 위한 모든 부속품 일체 제공

※ 본 규격서에 표기 된 명칭 혹은 규격이 각 제조사에서 사용하는 명칭 혹은 규격과 상이하더라도 동등 혹은 대체, 그 이상일 경우는 인정

※ 위 사양의 모든 내용은 해당 사업 예산에 포함된 내용임

D. 비고

1. 설치

계약자는 고객의 요구에 따라 원내 설치된 장비를 이전 설치 후 그 자리에 본 장비를 설치한다.

2. 무상하자보수

계약자 또는 공급자는 장비 검수 완료 후 무상 하자보수를 3년 제공해야 한다.

3. 위 사양과 동등 혹은 그 이상의 장비를 납품하여야 하며, 사양의 적합 여부 판단은 검수 시 실무 부서에서 진행한다.

납품되는 물품은 외산의 경우 제조일로부터 1년 이내, 국산의 경우 제조일로부터 6개월 이내 생산된 물품으로 납품되어야 한다.

장비의 납품은 공식 수입사 또는 공식 수입사의 인증대리점의 공식제품으로 납품되어야 한다.

4. 계약자 또는 공급자는 계약기간 내 장비를 입고하고 설치 및 충분한 테스트를 거친 뒤 납품완료 보고 및 검수요청을 해야 하며, 그 뒤 검수를 진행한다. 무상하자보수 기간은 검수 완료 날로부터 산정한다.

5. 무상하자보수 기간 동안 계약자는 연 1회 이상 장비예방점검을 실시한다.

6. 사용자가 납품된 장비를 사용함에 어려움이 없도록 계약자는 최초 도입 시 교육 후에도, 요청이 있을 경우 무료로 교육을 실시하여야 한다.

7. 계약자는 어떤 경우라도 서비스를 제공할 수 있는 국내 상주하는 서비스 직원을 제공하여야 하며, 서비스를 위한 여분의 부품을 국내에 보유하고 있어야 한다.