구 매 규 격 서

품 명	단위	수량	비고
디지털 방사선촬영 영상장치(DR)	system	1	2 Detector

1. 특 징

1. 카세트를 사용하지 않고 모든 부분의 자동화된 운용에 의해 촬영의 효율성이 높고 환자처리양이 월등히 높다.

2. 뛰어난 양자 효율(DQE)을 가진 최첨단 기술이 적용된 디텍터의 체용과 최적화된 영상처리 소프트웨어의 사용으로 매우 뛰어난 영상품질 제공

3. 높은 양자 효율(DQE)로 인해 방사선 피폭선량의 감소

4. 필름 현상과 같은 대기 시간이 없이 촬영 즉시 모니터에서 촬영영상의 확인이 가능

5. 촬영영상과 촬영 정보를 동시에 보는 기능은 업무단계 외 소요시간을 매우 감소

6. 네트워킹 능력 : DICOM RIS/HIS/PACS등을 완벽히 지원

7. 2개의 고정형 디텍터(월스탠드, 테이블)로 구성

2. 사 양

1. 평편형디지털디텍터                                                                      2set

1) 고정식 평판형 디지털 43x43cm(17인치x17인치)디텍터                                   2set

디텍터 종류 : Amorphous Silicon

해상력 : 2,840 x 2,874 pixel 또는  3,024 x 3,024 pixel 또는 3,072 x 3,072 pixel

픽셀크기 : 0.148mm 또는 이하

픽셀 depth : 14 bits 또는 이상

영상 해상도 : 3.5 lp/mm 또는 이상

2. 운영체제                                                                                1set

1) 시스템 하드웨어

윈도우 7 또는 동등

하드드라이브 : 500 GB 또는 이상

렘 : 2048 MB 또는 이상

디텍터 인터페이스 보드

CAN 인터페이스 보드

- 사전검토영상 : 사전검토 필요없음 또는 4초 이내

최종 상태 영상 획득 시간 : 8초 이내

2) 소프트웨어 기능

HIS/RIS로부터 환자의 정보 및 검사내용 전송

자동 및 수동의 환자등록

환자, 검사, 이미지 데이터관리

용이한 업무처리

워크리스트 관리

셔터 및 영상처리 기능

다이콤 통신 소프트웨어 페키지

광범위의 이미지 재구성 소프트웨어

3. 디지털 틸팅 월 스탠드                                                                   1set

1) 전동 및 수동 그리고 이동이 가능한 평편형 디지털 디텍터 유닛

2) 유효 조사야 : 43 x 43 cm

3) 격자시스템 : Oscillating 또는 Fixed Grid System

4) 높이범위 : 바닥 ~ 1,900cm 이내

5) 버키 틸팅기능 : 월스탠드 버키 수평, 수직 틸팅 가능

수평 틸팅각 : -20도~+90도

6) 월 스탠드 장착 키패드 : 제어키패드 2개(오른쪽, 왼쪽)장착 또는 이상

7) 사이드레일 타입 : 월 스탠드 전체가 좌우 이동 가능

4. 유동 상판을 가진 디지털 테이블                                                          1set

1) 전동 높이 조절 : 50.0 ~ 95.5cm 이내

2) 테이블 상판의 면적 : 240 x 80cm 또는 이상

3) 진동형 격자나 고정형 격자 메카니즘을 가진 디지털 디텍터

4) 최대 환자 중량 : 220kg 또는 이상

5. 자동조사야 조절장치                                                                     1set

1) 테이블과 월스텐드의 자동 조사야 제한기능

2) 테이블과 월스텐드에서 각각의 촬영종류에 맞춘 자동 조사야 제한기능

3) 워크리스트 메니저에 따른 자동 조사야 제한 기능

4) APR 셋팅과 동조된 엑스선 조사야 조절기능

6. 자동 노출 제어장치                                                                      1set

3개의 자동 노출 제어장치 또는 이상

7. 고주파 80kW 엑스선 발생장치                                                            1set

1) 선량 계산 기능을 가진 마이크로 프로세서 컨트롤 고주파 엑스선 컨버터 발생장치

1000 mA at 80 kV

800 mA at 100 kV

640 mA at 125kV

500 mA at 150kV

2) 엑스선 발생장치 케비넷 안에 위치

3) 자동노출조정(AEC) 가능

4) 미세 조절기능을 가진 조작판넬이 테이블 상판에 위치 또는 영상처리 장치에 포함

5) 자동 조사야 조절 기능

8. 엑스선 관                                                                               1set

양극 열용량 : 300,000 HU 이상

포칼 스팟 : 0.6/1.2mm

전압 : 150kV 또는 이상

9. 천정 거치형 엑스선관 지지대                                                             1set

천정거치형 엑스선관 지지대

천정 높이: 270 cm 또는 이상

세로이동가능거리: 344 cm 또는 이상

가로이동가능거리: 148 cm 또는 이상

수직이동가능거리: 148 cm 또는 이상

영상 미리보기 기능

IGUS 체인장착

10. 자동 트렉킹, 오토 센터링, 오토 포지셔닝                                                 1set

튜브와 디텍터 자동 트렉킹 기능(수평-수직 이동 시)

테이블 높이 변화 시 튜브의 자동 이동 (조사거리 자동유지)

튜브의 횡축방향 이동시 테이블 디텍터 자동 트렉킹 기능

튜브 회전 시 테이블 디텍터 자동 트렉킹 기능

자동센터링, 자동 직교 정렬.

자동으로 사용자가 지정한 촬영 모드로 세팅

튜브 지지대를 수동으로 x축 y축 z축으로 이동시 힘을 지지해 주는 기능

11. 워크스테이션 : 19인치 LCD 모니터 또는 이상                                           1set

12. 다이콤 페키지 : 1set                                                                  1set

다이콤 기본 워크리스트 관리

: RIS 서버로부터 모델리티의 워크리스트를 획득하고 저장한다.

다이콤 모델리티별 환자 촬영상태 관리기능(MPPS)

다이콤 그레이스케일 스탠다드 디스플레이 기능 지원

판독장치로 영상을 전송할 때 룩업테이블을 최적의 상태로 보내기 위한 필터 기능

다이콤 프린트 기능

13. 전신 척추 재구성 패키지 : 1pkg                                                        1set

전신 척추 재구성 소프트웨어

스티칭 악세서리

환자 스탠드

14. 다중 분해능 영상 처리 : EVP Plus 또는 Diamond View Plus 또는 동등                    1set

15. 악세서리                                                                               1set

3. 구  성

1. 평면형 디지털 디텍터
1) 고정식 평판형 디지털 43×43cm(17인치×17인치) 디텍터	-------------------	2 set
2. 운영체제	--------------------------------------------------------	1 set
3. 디지털 틸팅 웰 스탠드	----------------------------------------------	1 set
4. 디지털 테이블	----------------------------------------------------	1 set
5. 자동조사야 조절장치	-----------------------------------------------	1 set
6. 자동 노출 제어 장치	-----------------------------------------------	1 set
7. 고주파 80kW 엑스선 발생장치	----------------------------------------	1 set
8. 엑스선관	--------------------------------------------------------	1 set
9. 천정 거치형 엑스선관 지지대	-----------------------------------------	1 set
10. 자동 트래킹, 자동 포지셔닝, 자동 센터링	-------------------------------	1 set
11. 19인치 LCD모니터 또는 이상	----------------------------------------	1 set
12. 다이콤 패키지	---------------------------------------------------	1 set
13. 전신척추 재구성 패키지	--------------------------------------------	1 set
14. 다중 분해능 영상 처리	---------------------------------------------	1 set
15. 악세사리	--------------------------------------------------------	1 set
1) DR 이전비		1 set
2) Barco 판독용모니터(5MB 2ea)+PC		1 set
3) PC 및 모티터		2 set
4) 레이저 프린터		1 set
5) 천정형 멀티 에어컨(4-way & 1-way)		1 set
6) 카메라(Canon 플래그십, 렌즈포함)		1 set
7) 마이크 및 스피커 시스템		1 set
8) 압박밴드		1 set
9) 스탠드 Longbone 촬영보조기(아크릴판)		1 set
10) 책상 및 의자		1 set
11) DR이전에 따른 인테리어		1 set
12) 보조 모니터(촬영실내 조작용)		1 set

4. 기  타

1. 하자보증에 관하여 계약자 또는 공급자는 장비 설치 후 5년동안 부품에 대한 결함이나 문제점이 발생      하면 무상으로 교체서비스를 제공하여야 한다.(X-ray Tube 및 Detector 포함)

2. KFDA 승인을 받은 장비이어야 한다.

3. 계약자는 사용자 측에서 요구한 장소에 납품 및 설치완료 시키고 설치에 따른 부대시설은 공급자

부담으로 하며 사용자가 원활하게 사용할 수 있도록 운영시험 및 교육 후 납품(검수)으로 인정한다.

4. 계약자 또는 공급자는 계약된 시점에 최신 버전의 하드웨어와 소프트웨어를 제공해야 한다.

5. 장비설치 후 사용자에 충분한 교육을 시행한다.(장비 사용자 변경 시 포함)

6. 장비는 공고규격서 내용을 모두 충족하여야 하며, 요구사항이 맞지 않을 경우 병원에 발생되는 손해에

대하여 계약자가 책임진다.

7. 장비설치 시 병원의 설비변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되, 부득이하게 공사 혹은 구조 변경시

사전 통보하여야 하며, 시공 시 병원요청대로 시공하며, 공사비용은 계약자가 책임진다.

8. 무상하자 보증기간 및 최종검수는 장비설치 완료 후 진단용방사선발생장치 최초 설치검사필증 교부

후 시행하며, 진단용방사선발생장치 최초설치검사는 계약자가 시행하여 결과를 병원에 제출한다.

9. 계약자는 정기점검을 실시하여야 하며 그 결과를 병원에 제출한다.

10. 입찰참가를 원하는 업체는 반드시 설치장소를 확인 후, 설치가 가능한 업체만 입찰 참가가 가능하다.

11. 계약자는 사용중인 장비를 병원에서 요청한 장소에 이전설치를 제공한다.