공 고 규 격 서

A. 주요 사항 :

1) 컴퓨터 제어의 즉각 반응 시스템(Instant Response system)조직 밀도가 변하면
즉각 반응으로 파워 설정을 조절

2) RF 간섭으로 신경근육 자극과 불꽃 튀는 것을 최소화.: 귀환 전극 감지(REM)

3) 두명의 의사가 하나의 기기에서  동시에 응고모드를 사용

4) 절개(cut), 응고(Coagulating)와 이중전극(Bipolar)의 출력은 관절경(laparoscopic)

수술을 위하여 설계. 낮은 절개(Low cut)와 낮은 응고(Low coag)의 출력은

전기수술의 위험을 줄이는 낮은 전압을 사용

5) 긴 이중전극(Macrobipolar) 모드, 낮은 절개(Low cut) 모드

6) 두 개의 발스위치 부속품들을 연결할 수 있는 발스위치 부속품 단자

B. 성 능 :

1) 기기의 종류(Generator type) : ISOLATED RF OUTPUT

2) 출력 모드 (Output modes)

A. 절개(Cut) : Low, Pure, Blend

B. 응고(Coag) : Desiccate, Fulgurate, Spray

C. 이중전극(Bipolar) : Precise, Standard, Macro

D. CEM : 절개(CUT) , 응고(COAG)

3) 냉각(Cooling) : CONVECTING

4) 출력 (A 또는 B)

A

	모 드	최대전력 (watts)	최대 P-P 전압	부하 (ohms)
이중전극	Precise	70	450	100
	Standard	70	320	100
	Macro	70	750	100
단일전극 절개	Low	300	1350	300
	Pure	300	2300	300
	Blend	200	3300	300
단일전극 응고	Desiccate	120	3500	500
	Fulgurate	120	7500	500
	Fulg. Low Crest Factor	120	6900	500
	Spray	120	9000	500
CEM 모드	Monopolar Cut(Low)	100	1000	300
	Monopolar Coag(Desiccate)	70	3500	500

C. 구 성 :

1.	본체, 220V/60Hz	1 set
2.	단일전극용 발스위치	1 ea
3.	이중전극용 발스위치	1 ea
4.	환자용 패드, 성인용	25 ea
6.	손스위치용 펜슬	10 ea
7.	이중전극용 핀셋	1 ea
8.	발스위치용 핀셋 코드	2 ea
9.	날 전극	5 ea
10.	바늘 전극	5 ea
11.	긴날 전극	3 ea
12.	긴바늘 전극	3 ea
13.	이동용 카트	1 ea

C. 기 타 :

1). 설치

- 납품 완료일 이전까지 설치 완료 및 최종 점검 후 하자 조치까지 완료되어야 한다.

- 설치 후 담당직원의 기술 습득을 위한 상세한 사용 설명 및 교육을 실시한다.

2) 사후 관리

- 소모품을 제외한 부품은 검수 후 2년간 무상 A/S 보증한다.