물품코드	품 명	단위	수량	비고
	Digital Radiography System	system	1

A. 특징

1. 평판형 검출기 타입의 디텍터를 장착하고 있는 장비이다.

2. 리셉터 타입은 A-Si, Conversion 물질은 Csl 이어야 한다.

3. 영상 획득 도중 다중 작업이 가능하여야 하고, 3초 이내에 영상 확인이 가능한 장비이다.

4. 천정형 X선 튜브 지지대는 튜브 전면의 12인치 이상의 터치스크린 LCD창을 지원하며, 워크스테이션과의 연동, 이미지 확인 등이 가능하다.

5. 무선 리모컨을 조작 함으로써 자동으로 테이블, 스텐드간 이동이 가능하고, 튜브와 디텍터간 자동거리 조정, 각도조정이 모두 자동으로 이루어져야 한다.

6. 스탠드 디텍터와 X선관 지지대는 상호 싱크로나이즈 되어 편리성을 제공 한다.

7. 획득된 의료영상은 DICOM 3.0 표준에 의거해서 만들어지며, PACS 시스템과 연동 가능하여야 한다.

B. 사양

1. Detector

1) 디텍터 크기 : 17“ * 17” 이상(스탠드, 테이블) 무선형 이동식

2) 픽셀 크기 : 148um 이하

3) 픽셀 수 : 3036 * 3040 or 2840 * 2874 동등 혹은 그 이상

4) 해상도 : 3.57p/mm 이상

2. Generator

1) 전압 범위 : 40 ~ 150kV 이내

2) 전류 범위 : 10 ~ 1000mA 이내

3) 형식 : 고주파 인버터 방식

4) 최대출력 : 80kW 이상

3. X-Ray 튜브

1) 최대 관전압 : 150kV 이상

2) 양극 열용량 : 600kHU 이상

3) 초점 크기 : 0.6 ~ 1.2mm 이하

4. 튜브 지지장치

1) Ceiling Type

2) 상하 이동거리 : 1800mm 이상

3) 좌우 이동거리 : 3030mm 이상

4) 전후 이동거리 : 3440mm 이상

5) 튜브 회전각도 : ±183° 이상(수평)

±120° 이상(수직)

6) Touch Screen : mA/kVp/exposure time 조정

7) 환자 및 장치 정보, 촬영 이미지 확인 기능

8) 오토 포지셔닝 / 오토 트래킹 / 전기 모터 구동에 의한 소프트 핸들링

9) 검출기와 싱크로나이즈 기능 지원

5. X-선속 조절기

1) 투광 타이머 : 약 30초 이내

2) 램프 타입 : LED

3) 조도 : 160 Lux 이상

4) 제어 : 4축방향 조사야 필드 제어

6. Bucky Stand

1) 상하 이동거리 : 280 ~ 1850mm 이상

2) 디텍터 각도 : -20° ~ +90° 이상

3) 디텍터 회전 : 0° ~ +45° 이상

4) 스마트 오토 스티칭

5) 무선 발판 스위치

7. 6-Way Table

1) 테이블 크기 : 2400 * 800 mm 이상

2) 상하 이동거리 : 515 ~ 900mm 이상

3) 좌우 이동거리 : 480mm 이상

4) 전후 이동거리 : 140mm 이상

5) 디텍터 좌우 이동거리 : 295mm 이상

6) 전자석 락

7) X선관 지지대와 디텍터의 싱크로나이저 기능

8) 디텍터 위치 추적 기능

9) 테이블 스마트 오토 스티칭

10) 무선 발판 스위치

8. 이미지 프로세싱 / 워크스테이션

1) 이미지 프리뷰 시간 : 3초

2) 워크리스트 언어 지원 : 한국어 or 영어

3) DICOM 저장, 전송, 프린트, CD copy

4) 노이즈 감소 및 Edge Enhance

5) Dynamic range 셋팅 및 Variable contrast

6) 모니터 : 23inch (1920 * 1080) 이상

9. 고급 어플리케이션 소프트웨어

1) 엑스레이 튜브와 디텍터의 자동이동으로 전신촬영 기능

2) 튜브에 카메라 장착하여 촬영실의 장비 모니터, 이를 통해 환자 감시와 촬영영역 자동 표시, 설정 해 줌으로써 빠른 전신촬영이 가능 (3장 촬영 기준 19초 이내)

10. 악세사리

1) 디텍터 홀더

2) 흉부 촬영용 지지대

3) 테이블용 환자안전지지 손잡이 및 덮개

4) 무선리모콘

5) 피폭선량계(DAP)

6) 검사보조용 PC 2대

7) 실내 인테리어

8) 에이프론, 갑상선 보호대(각 2개)

C. 구성

1. X-ray 튜브----------------------------------------------- 1Set

2. X-ray 발생장치----------------------------------------- 1Set

3. 평판형 검출기 ----------------------------------------- 2Set

4. 천정형 튜브 지지장치 ------------------------------- 1Set

5. X-선속 조절기 ------------------------------------------ 1Set

6. Bucky Stand -------------------------------------------- 1Set

7. 6-Way Table -------------------------------------------- 1Set

8. 이미징 소프트웨어 ------------------------------------ 1Set

9. 이미지 프로세싱 워크스테이션--------------------- 1Set

10. 악세사리 -------------------------------------------------- 1Set

※ 상기 사양에 명시된 기능을 행하기 위한 모든 S/W 일체 제공

※ 본 규격서에 표기 된 명칭 혹은 규격이 각 제조사에서 사용하는 명칭 혹은 규격과 상이하더라도 동등 혹은 대체, 그 이상일 경우는 인정

※ 위 사양의 모든 내용은 해당 사업 예산에 포함된 내용임

D. 비고

1. 설치

계약자는 고객의 요구에 따라 본 장비를 설치 및 촬영실 공사에 있어 그 책임을 진다.

2. 무상하자보수

계약자 또는 공급자는 장비 검수 완료 후 무상 하자보수를 5년 제공해야 한다.

(장비용 PC 포함 구성품 목록 일체. 단, 디텍터 및 튜브는 7년 제공한다)

3. 위 사양과 동등 혹은 그 이상의 장비를 납품하여야 하며, 사양의 적합 여부 판단은 검수 시 실무 부서에서 진행한다.

납품되는 물품은 외산의 경우 제조일로부터 1년 이내, 국산의 경우 제조일로부터 6개월 이내 생산된 물품으로 납품되어야 한다.

장비의 납품은 공식 수입사 또는 공식 수입사의 인증대리점의 공식제품으로 납품되어야 한다.

4. 계약자 또는 공급자는 계약기간 내 장비를 입고하고 설치 및 충분한 테스트를 거친 뒤 납품완료 보고 및 검수요청을 해야 하며, 그 뒤 검수를 진행한다. 무상하자보수기간은 검수 완료 날로부터 산정한다.

5. 무상 하자보수기간 동안 계약자는 분기별 1회 이상 장비예방점검을 실시한다. 또한, 보수기간 동안 서비스 요청이 발생한 경우 24시간 내에 응답하여야 하며, 48이내에 원내 방문하여 처리를 하여야 한다.(주말, 공휴일 제외)

6. 계약자는 병원에서 사용 중인 프로그램(EMR, PACS 등)과 장비의 연동작업을 완료 한 뒤 병원 관계자의 확인을 받아야 한다.

7. 사용자가 납품된 장비를 사용함에 어려움이 없도록 계약자는 최초 도입 시 교육 후에도, 요청이 있을 경우 무료로 교육을 실시하여야 한다.

8. 계약자는 어떤 경우라도 서비스를 제공할 수 있는 국내 상주하는 서비스 직원을 제공하여야 하며, 서비스를 위한 여분의 부품을 국내에 보유하고 있어야 한다.

9. 본 사업은 [소프트웨어 진흥법] 제 50조, 같은 법 시행령 47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 사업 내용의 확정, 사업 내용 변경에 따른 계약금액 또는 계약기간 조정이 필요한 경우, 계약대상자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어 사업 과업변경요청서*를 작성하여 제출해야 한다.

* [소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침] 별지 8호서식 참조