물품코드	품 명	단위	수량	비고
	수술실용 무영등 (LED 타입)	system	1

A. 특징

1. 화이트 LED로 수술 시 그림자를 최소화 하는 장비이다.

2. 수술 필드를 깊이 비추어 모든 레벨에서 이상적인 시야를 제공하는 장비이다.

3. 할로겐 등의 다른 전구보다 수명이 최소 60배 이상 긴 장비이다.

4. 직관적인 인터페이스로 장비의 조작이 편리하다.

B. 사양

1. 무영등

1) Arm의 형태                       : Dual Light (메인등 + 메인등)

2) Head의 직경                      : 62cm 이상

3) LED 수량                         : 60 + 60개 이상

4) 1미터 높이에서의 무영등 빛의 밝기 : 160,000+ 160,000 lux 이상

5) 시술 직경                         : 최소 190mm 이상 / 최대 250mm 이상

6) 조명의 깊이                       : 110cm 이상(20%), 50cm 이상(60%)

7) LED 수명                         : 50,000h 이상

8) 추가 모니터 전용 Arm             : 1개 이상

9) 조작 스위치                       : (터치버튼, 누름버튼) or (터치버튼, 터치스크린)

10) 색 구별도(CRI)                    : Ra - 95 이상 R9 - 94 이상

11) 색도 조절                         : 2단계 이상 표현 (4200K~4500K중 1단계 포함)

2. 기능

1) Synchronisation mode(동기화기능)

2) Sterile Touch Control(STC)

3) IR Free

4) 색도 조절 기능

5) 무선 영상 전송 기능 (카메라 설치 시)

C. 구성

1. 본체 ----------------------------------------------------- 1Set

2. Control SW for camera -------------------------- 1Set

3. Anchor Plate------------------------------------------ 1Set

4. Flange Plate------------------------------------------- 1Set

5. Suspension tube ------------------------------------ 1Set

6. Mounting adapter----------------------------------- 1Set

7. Tilt handle for light patch of cupola ------- 1Set

8. Curved cover ---------------------------------------- 1Set

9. Blind cover ------------------------------------------- 1Set

10. Sterilizable handle----------------------------------- 1Set

11. Operation & Service manual ------------------- 1Set

※ 상기 사양에 명시된 기능을 행하기 위한 모든 S/W, 부속품 일체 제공

※ 본 규격서에 표기 된 명칭 혹은 규격이 각 제조사에서 사용하는 명칭 혹은 규격과 상이하더라도 동등 혹은 대체, 그 이상일 경우는 인정

※ 위 사양의 모든 내용은 해당 사업 예산에 포함된 내용임

D. 비고

1. 설치

계약자는 고객의 요구에 따라 원내 설치된 장비를 이전 설치 후 그 자리에 본 장비를 설치한다.

2. 무상하자보수

계약자 또는 공급자는 장비 검수 완료 후 무상 하자보수를 3년 제공해야 한다.

※ 단, LED 의 경우 5년 이상 제공해야 한다.

3. 위 사양과 동등 혹은 그 이상의 장비를 납품하여야 하며, 사양의 적합 여부 판단은 검수 시 실무 부서에서 진행한다.

납품되는 물품은 외산의 경우 제조일로부터 1년 이내, 국산의 경우 제조일로부터 6개월 이내 생산된 물품으로 납품되어야 한다.

장비의 납품은 공식 수입사 또는 공식 수입사의 인증대리점의 공식제품으로 납품되어야 한다.

4. 계약자 또는 공급자는 계약기간 내 장비를 입고하고 설치 및 충분한 테스트를 거친 뒤 납품완료 보고 및 검수요청을 해야 하며, 그 뒤 검수를 진행한다. 무상하자보수 기간은 검수 완료 날로부터 산정한다.

5. 무상하자보수 기간 동안 계약자는 연 1회 이상 장비예방점검을 실시한다.

6. 필요시 계약자는 병원에서 사용 중인 프로그램(EMR, PACS 등)과 장비의 연동작업을 완료 한 뒤 병원 관계자의 확인을 받아야 한다.

7. 사용자가 납품된 장비를 사용함에 어려움이 없도록 계약자는 최초 도입 시 교육 후에도, 요청이 있을 경우 무료로 교육을 실시하여야 한다.

8. 계약자는 어떤 경우라도 서비스를 제공할 수 있는 국내 상주하는 서비스 직원을 제공하여야 하며, 서비스를 위한 여분의 부품을 국내에 보유하고 있어야 한다.

9. 본 사업은 [소프트웨어 진흥법] 제 50조, 같은 법 시행령 47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 사업 내용의 확정, 사업 내용 변경에 따른 계약금액 또는 계약기간 조정이 필요한 경우, 계약대상자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어 사업 과엽변경요청서*를 작성하여 제출해야 한다.

* [소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침] 별지 8호서식 참조