DR 규격서

1. 장비 특성

1) 촬영 3~5초(5초 미만) 후 영상 디스플레이

- X-ray 조사 후 즉시 영상을 구현하며 이러한 신속한 영상 처리는 빠른 촬영결과

확인과 환자 촬영 시간을 단축

2) 우수한 영상

- 다양한 이미지 처리 기능으로 고객 요구에 따라 맞춤형 이미지를 제공하여 재촬영의

불편함을 감소시켜준다.

3) 네트워크 연동성

- DICOM3.0을 지원하는 PACS와 HIS/RIS 네트워크의 우수한 연동.
4)  고주파 인버터 방식의 X선 제어장치

- 고효율의 X선 출력으로 피폭선량 감소 및 화질 향상

5) 멀티 마이크로프로세서의 제어시스템으로 인해 실시간 처리가 가능

6) 576가지의 APR( Anatomic Program Radiography )기능

A. 디텍터

1. 품목 구성

1) Flat Panel Detect (DR 센서)

2) Workstation System (컴퓨터 시스템)

3) Operation Panel Unit (LCD모니터)

4) Image Software Function-이미지 처리 프로그램 기능

5)스탠드 촬영장치, 촬영보조영 무빙테이블

6) Interface & Networking(네트워크 인터페이스)

2. 품목사양(Specifications)

1) Flat Panel Detector(디지털 평판 원판넬 센서)

- 센서 형태: Amorphous Silicon(광센서)/G0S

- 센서 크기 : 43cm x 43cm이상 ( 17inch x 17inch )

- 화소수 : 2688 x 2688이상 ( 7,200,000 pixels )

- 화소 크기: 160um이상

- 계조도(Image Depth) : 14 Bit

- 센서 판넬구성 : 원판넬(1 panel)

2) Workstation System(컴퓨터 시스템)

- 메모리 : DDR  512M이상, 하드디스크 : 80GB이상

- 이미지 저장 용량 : 3500 image 이상

- 영상 디스플레이 시간 : X-Ray 촬영 후 5초미만.

3) Operation Panel Uni (LCD모니터)

-  모니터 형태: 15인치 터치 스크린

4) Image Software Function-이미지 처리 프로그램 기능

- Adjust TRIM / ROI Function : 영상 관심영역 자름/설정 기능

- Image Rotation ( Pre & Post image) : 영상 회전 기능

- Auto Annotation : 자동 마킹 기능

- MLT Function ( Multi-Objective Frequency image) : 이미지 조정 프로그램

- Anatomical Specific Image Processing : 부위별 특화 이미지 처리 기능

- Auto Detect image Size : 노출 부위 자동 감지 기능

- For DICOM Printer multi-format function : 프린터이용 멀티 이미지 출력 기능

5) 스탠드 촬영 장치

- 그리드  (12:1, 180cm or 10:1, 110cm)

- 센서 동작 램프, 환자 촬영 손잡이(Patient Hand Grip)

6) Interface & Networking(네트워크 인터페이스)

- DICOM 3.0 지원

-  Print Management Service Class (SCU)

-  Storage Service Class(SCU), Interface For DICOM Printer

B. X- ray

1. 품목 구성

1)  X선 제어장치

2)  고전압 발생장치

3)  X-선관 장치

4)  X-선관 지지장치 (천정 부착형 )

5)  X-선 조사량 조절기구

6)  버키 스텐드, 고압 케이블

2. 품목사양(Specifications)

1. X-선관 제어장치 및 고전압 발생장치

-  형태 : 삼상(380/415/440/480V), 인버터 타입, 효율 : 800mA, 150kV

1) 사용선택 : 8종류이상 (속사, 일반촬영, 버키촬영 등등 )

2) 일반촬영시

-  관전압 : 40 ~ 150kV, 1kV씩 증가, 관전류 : 10~800mA, 20단계이상

-  노출 타이머 : 1ms ~ 8s, 40단계이상

-  mAs 범위 : 0.5 ~ 500mAs, 33단계이상

3) 촬영조건 입력(APR) : 72가지 촬영조건 설정이 가능한 8가지 기법이상

4) CPU에 의한 허용 부하 제어 및 자기 진단기능

5) 주파수 : 60Hz or: 50Hz(선택가능)

6) 허용 전압 오차 : -5% to +10% (200V) ; ±10%미만,  접지 저항 : 100Ω 이하

2. X-선관 지지장치 ( 천정 부착형 )

1)  세로, 수직, 가로 이동범위 : 3,636mm, 1,900mm, 2,155mm 이상

※ 설치면적 조건에 따른 확장 또는 축소 가능

2)  관구 회전각 : 좌/우 각각 180°이상

3)  밸런스 조절 : 스프링 밸런스

4)  제동장치 ; 전자기 제동 시스템

3. X-선 조사 조절기구

1)  형태 : 수동

2)  위치측정 램프 타이머 : 30초

3)  최대 X-선 조사범위 : 45cm x 45cm at SID 100cm이상

4)  최소 X-선 조사범위 : 5cm x 5cm at SID 100cm

5)  평균 조도 : 160lux이상

4. AEC 자동노출제어장치.  : Ion Chamber (3ch)

5. 기타 : auto synchronize, G-Com Board

4. 특이사항

1) 디텍터 장비의 무상유지보수 기간은 2년

2) X-ray 장비의 무상유지보수 기간은 3년(외산으로 제공)

2) 공급자는 장비의 설치와 운영자 교육의 책임이 있습니다.

3) PACS Viewer는 병원에서 제공하는 것을 원칙으로 합니다.

4) Ceiling 앵카 작업은 낙찰업자가 부담합니다.

5) 촬영실내 15평이상 스탠드형 에어컨 설치