물품코드	품 명	단위	수량	비고
	자기공명 영상장치(MRI)	system	1

A. 특징

1. 높은 균질도를 지닌 3.0T 능동 차폐형 자석

2. 전신 적용이 가능한 촬영 범위

3. 각각 독립적인 64개 이상의 수신 채널 또는 이상

4. 위상배열 코일들을 이용한 고해상도 영상

5. 병렬 영상 획득이 가능한 배열 코일

6. 각각의 신호를 통한 동시 신호 수신

7. 향상된 확산 강조 영상 검사 기능과 분광촬영 검사 기능

B. 사양 (‘사양 A’ 또는 ‘사양 B’)

<사양 A>

1. 능동 차폐형 마그넷

1) 자기장 세기 : 3 Tesla

2) 자기장 균질도 : 통상값 기준

- 10cm DSV : 0.005 ppm 또는 그 이하

- 20cm DSV : 0.02 ppm 또는 그 이하

- 30cm DSV : 0.06 ppm 또는 그 이하

- 40cm DSV : 0.25 ppm 또는 그 이하

- 50cm : 1.73 ppm 또는 그 이하

3) 최대 촬영 가능 범위 : 50cm 또는 그 이상

4) 환자 출입 직경 : 70cm 또는 그 이상

5) 액체 헬륨 소모량 : Zero Boil-off

2. 경사자장 시스템

1) 경사자장 세기 성능 : 45mT/m Perfomance 또는 그 이상

2) 경사자장 회전율 성능 : 200 T/m/s Perfomance 또는 그 이상

3) 2D GRE (256 matrix) 최소 TR 값 : 1.06 msec 또는 그 이하

4) 2D GRE (256 matrix) 최소 TE 값 : 0.22 msec 또는 그 이하

5) 2D TSE/FSE (256 matrix) 최소 TR 값 : 3.9ms 또는 그 이하

6) Max. b-value : 10,000 또는 그 이상

7) 2D/3D 검사 최소 슬라이스 두께 : 0.2/0.1mm 또는 그 이하

8) 최대 매트릭스 : 1024 또는 그이상

3. 고주파 시스템

1) 고주파 수신방식 : Fully Digital Processing

2) 최대 독립 수신 채널 수 : 65 채널 또는 그 이상

3) 고주파 송신 기법 : MultiDrive

4. RF Coil Package

1) 내장형 TR Body Coil 동등 이상

2) 두경부 코일 : 21ch Head/Neck 동등 이상

3) 척추부 코일 : 32ch Posterio Array 동등 이상

4) 복부 코일 : 16ch Anterior Coil 동등 이상

5) 유연 코일 : 16ch Coil 동등 이상

6) 무릎 검사 코일 : 18ch. T/R Knee Coil 동등 이상

7) 어깨 검사 코일 : 16ch Shoulder Coil 동등 이상

8) 발목부 검사 코일 : 16ch Coil 동등 이상

9) 손목부 검사 코일 : 16ch Coil 동등 이상

5. 환자 핸들링 장치

1) 테이블 종류 : Comfort Plus Patient Table

2) 가로방향 최대 이동 거리 : 264cm 또는 그 이상

3) 가로방향 이동 속도 : 25cm/sec 또는 그 이상

4) 최대 테이블 높이 : 52cm 또는 그 이상

5) 최대 환자 무게 : 250kg 또는 그 이상

6) 생리학적 신호 측정 장치 : ECG Triggering, Respiratory, Triggering

7) 양방향 인터콤 시스템

8) 자동 음성 출력 장치

9) 환자용 Headset

6. 호스트 컴퓨터

1) 하드웨어 시스템

- 중앙처리장치 : Intel Xeon 또는 그 이상

- 클럭 속도 : 3.6 GHz 또는 그 이상

- 메모리 : 64GB 또는 그 이상

- 영상 저장 용량 : 1024GB SSD 또는 그 이상

7. 사용자 콘솔&테이블

1) 모니터 크기 : 24inch 이상

2) 해상도 : 1920*1200 또는 그 이상

3) 사용자 테이블 제공

4) DICOM 3.0 네트워크 : Query & Retrieve & worklist

8. 이미지 재구성 시스템

1) 종류 : Intel Xeon 또는 그 이상

2) 메모리 : 128GB 또는 그 이상

3) 재구성 속도 (256*256, Full FOV) : 63,000 recons/sec 또는 그 이상

4) 스캔 & 재구성 동시 진행 가능

9. 기본 소프트웨어 패키지

1) Spin-Echo (Single, Double and Multi-echo)

2) Inversion Recovery

3) 2D Turbo SE with T1, T2 and proton density weighting in single : FSE 2D

4) Faster dual-contrast TSE : Dual Echo TSE with Dual Echo FGRE

5) Prospective Acquisition : Spiral

6) Motion correction provide after released

7) SSFP

8) 3D Trubo SE with FSE 3D

9) 2D/3D Restore TSE : FRFSE

10) LAVA Flex

11) FIESTA

12) FIESTA with FatSat

13) 3D FIESTA with FatSat

14) Turbo IR for fast IR applications with fat suppression (for stronger gray/white matter differentiation)

15) Dark-Fluid IR for rapid T2 weighted imaging : T1 FLAIR

16) MERGE (Multiple Echo Recombined Gradient Echo)

17) 2D/3D Gradient Echo : 2D/3D SPGR

18) 2D segmented Gradient Echo : GRE

19) 2D and 3D PSIF : SPECIAL

20) 2D Turbo FGRE

21) 2D/3D FGRE

22) 2D/3D Time-of-Flight(TOF)

23) Magnetization Transfer Contrast(MTC)

24) Incremental Ramped Pulse

25) 2D/3D Phase Contrast

26) Contrast-Enhanced MRA

27) Turbo MRA

28) Maximum Intensity Projections

29) IDEAL

30) Provide all commercialized user interface : Express Exam

10. 고급 소프트웨어 패키지

1) 소음감소 기법 : ART

2) 자화 강조 영상화 기법 : SWAN

3) 2D 영상 움직임 보정 기법 : PROPELLER MB

4) 백질/회백질 신경다발 텐서 영상화 : FiberTrack

5) 다중 슬라이스 동시 획득 영상 기법 : HyperBand

6) MR orthopedic 임플란트에 대한 보정과 연부조직 영상 개선 : MAVRIC SL

7) 간 전체를 포함하는 정량적 지방간 분석 기법 : IDEAL IQ

8) 간 다중-동맥 영상화 : DISCO

9) 움직임 보정 간 3D T1영상 기법 : LAVA Star

10) 고해상도 3D Small FOV 영상 기법 : Hypercube

11) Compressed Sensing 기반 고속 검사 기법 : HyperSense

12) 비조영 관류 영상화 기법 : 3D ASL

13) 연골 T2 맵핑(정량화) 기법 : Cartigram

14) 말초 혈관 영상화를 위한 비조영 혈관 조영 기법 : 3D Deltaflow

15) 선택적 고해상도 디퓨전 검사 기법 : FOCUS

16) 비조영 혈관 영상화 기법 Package : Inhance suite

17) 인공지능 딥러닝 재구성 기법 : AIR Recon DL

11. Extra Item

1) 고속 메탈 아티팩트 보정 검사 기법 : HyperMAVIRIC SL

2) 3D 움직임 보정 기법 : 3D PROMO

3) Post-OP 환자 혈관 검사 기법 : Silenz MRA

4) DIXON 지방 소거 기법 : 3D CUBE FLEX

5) 2D 움직임 보정 검사 – 저소음 검사 : Silent PROPELLER

6) 합성 Small FOV DWI 검사 : MAGIC DWI with FOCUS

7) 자동 코일 Positioning & Landmark : IntelliTouch

8) 검사 전 Coil 자동 Selection & Element 활성화 자동기법 : AIR Touch

9) 딥러닝 기반 자동 Slice Placement 기법(Planning): AIRx Brain

10) 딥러닝 기반 자동 Slice Placement 기법(Planning): AIRx Knee

11) 딥러닝 재구성 기법(Deep learning reconstruction): AIR Recon DL–GRE

12) 딥러닝 재구성 기법(Deep learning reconstruction): AIR Recon DL – DWI

13) 딥러닝 재구성 기법(Deep learning reconstruction): AIR Recon DL – SnapShot

14) 검사 중간 중단 & 재개 기능: Pause and resume

15) Small FOV 고해상도 3D: HyperCube

16) DWI Distortion 감소 기법: PROGRES

17) Deep Learning 재구성 전용 GPU: NVIDIA GPU

18) 3dB미만 소음 절감 기법: Silenz

19) Intelligent Denoising

12. DICOM 3.0 Support

1) DICOM worklist and DICOM printer

2) Storage(Image Send/Image Receive) Service

3) Query/Retrieve Service

4) Storage Commitment Serviece

13. Site Equipment

1) RF Shield in the examination room

2) HVAC with ducting

3) Water chiller system

4) Quench/Vent pipe & 보호재 공사

5) Interior for MR Room

6) CCTV for examination room

14. Remote Service

1) 전화 또는 인터넷 망을 이용한 원격 진단 기능

2) Real Time Application support

15. 로컬액세사리

1) Initial Lhe Refill

2) MR warning sign

3) Non-magnetic Music system & Head Set

4) QC Phantom

5) Operator Desk and Chairs

6) Disposable ear plug 100 pairs

7) LED Light System in Operation room

8) Hand-held Metal Scanner

9) Non-magnetic Wheelchair

10) Non-magnetic MR Injector

11) 촬영실 구조보강

12) 판독용 Monitor & PC

<사양 B>

1. 능동 차폐형 마그넷

1) 자기장 세기 : 3 Tesla

2) 자기장 균질도 : 통상값 기준

- 10cm DSV : 0.002 ppm 또는 그 이하

- 20cm DSV : 0.02 ppm 또는 그 이하

- 30cm DSV : 0.07 ppm 또는 그 이하

- 40cm DSV : 0.4 ppm 또는 그 이하

3) 최대 촬영 가능 범위 : 55cm 또는 그 이상

4) 환자 출입 직경 : 70cm 또는 그 이상

5) 액체 헬륨 소모량 : Zero Boil-off

2. 경사자장 시스템

1) 경사자장 세기 성능 : 45mT/m 또는 그 이상

2) 경사자장 회전율 성능 : 200 T/m/s 또는 그 이상

3) 2D GRE (256 matrix) 최소 TR 값 : 1.0 msec 또는 그 이하

4) 2D GRE (256 matrix) 최소 TE 값 : 0.36 msec 또는 그 이하

5) 2D TSE/FSE (256 matrix) 최소 TR 값 : 7.0ms 또는 그 이하

6) Max. b-value : 25,000 또는 그 이상

7) 2D/3D 검사 최소 슬라이스 두께 : 0.5/0.05mm 또는 그 이하

8) 최대 매트릭스 : 2048 또는 그이상

3. 고주파 시스템

1) 고주파 수신방식 : Fully Digital Processing

2) 최대 독립 수신 채널 수 : Independent Channels

3) 고주파 송신 기법 : MultiTransmit 4D

4. RF Coil Package

1) Ingenia T/R Body Coil 동등 이상

2) 두경부 코일 : 20ch dS Head/Neck 동등 이상

3) 척추부 코일 : 44ch dS TotalSpine Coil 동등 이상

4) 복부 코일 : 32ch dS Torso Coil 동등 이상

5) 무릎 검사 코일 : 16ch dS Knee Coil 동등 이상

6) 어깨 검사 코일 : 16ch dS Shoulder Coil 동등 이상

7) 발목부 검사 코일 : 16ch Foot/Ankle 동등 이상

8) 16ch dS Small Extremity Coil 동등 이상

9) 16ch dS Flex M coil 동등 이상

5. 환자 핸들링 장치

1) 테이블 종류 : dS Patient Table

2) 가로방향 최대 이동 거리 : 215cm 또는 그 이상

3) 가로방향 이동 속도 : 32.5cm/sec 또는 그 이상

4) 최대 테이블 높이 : 59cm 또는 그 이상

5) 최대 환자 무게 : 250kg 또는 그 이상

6) 생리학적 신호 측정 장치 : ECG Triggering, Respiratory, Triggering

7) 양방향 인터콤 시스템

8) 자동 음성 출력 장치

9) 환자용 Headset

6. 호스트 컴퓨터

1) 하드웨어 시스템

- 중앙처리장치 : Six core Intel Processor 또는 그 이상

- 클럭 속도 : 3.4 GHz 또는 그 이상

- 메모리 : 32GB 또는 그 이상

- 영상 저장 용량 : 512GB HDD 또는 그 이상

- VCR video interface

7. 사용자 콘솔&테이블

1) 모니터 크기 : 23inch 이상

2) 해상도 : 1920*1200 또는 그 이상

3) 사용자 테이블 제공

4) DICOM 3.0 네트워크 : Query & Retrieve & worklist

8. 이미지 재구성 시스템

1) 종류 : Intel Processor 또는 그 이상

2) 메모리 : 32GB 또는 그 이상

3) 재구성 속도 (256*256, Full FOV) : 56,000 recons/sec 또는 그 이상

4) 스캔 & 재구성 동시 진행 가능

9. 기본 소프트웨어 패키지

1) Spin-Echo (Single, Double and Multi-echo)

2) Inversion Recovery

3) 2D Turbo SE with T1, T2 and proton density weighting in single : TSE 2D

4) Faster dual-contrast TSE : Dual Echo TSE

5) Prospective Acquisition : Navigator

6) Motion correction : Navigator

7) T2-FFE

8) 3D Trubo SE with TSE 3D

9) 2D/3D Restore TSE : DRIVE

10) 3D THRIVE

11) Balanced FFE

12) Balanced TFE with FatSat

13) 3D Flair VISTA

14) Turbo IR for fast IR applications with fat suppression (for stronger gray/white matter differentiation)

15) Dark-Fluid IR for rapid T2 weighted imaging : IR-TSE

16) mFFE

17) 2D/3D Gradient Echo : T1-FFE

18) 2D segmented Gradient Echo : FFE

19) 2D and 3D PSIF : B-FFE

20) 2D Turbo GRASE

21) 3D TFE

22) 2D/3D Time-of-Flight(TOF)

23) Magnetization Transfer Contrast(MTC)

24) TONE

25) 2D/3D Phase Contrast

26) Contrast-Enhanced MRA

27) Turbo MRA

28) Maximum Intensity Projections

29) mDIXON

30) Provide all commercialized user interface : SmartExam

10. 고급 소프트웨어 패키지

1) 소음감소 기법 : Comfort Tone

2) 자화 강조 영상화 기법 : SWI Specialist

3) 2D 영상 움직임 보정 기법 : MultiVane XD

4) 백질/회백질 신경다발 텐서 영상화 : FiberTrack Specialist

5) 다중 슬라이스 동시 획득 영상 기법 : MultiBand SENSE

6) MR orthopedic 임플란트에 대한 보정과 연부조직 영상 개선 : OMAR XD

7) 간 전체를 포함하는 정량적 지방간 분석 기법 : mDIXON Body Fat Quant Specialist

8) 간 다중-동맥 영상화 : 4D Thrive

9) 움직임 보정 간 3D T1영상 기법 : 3D VANE XD

10) 고해상도 3D Small FOV 영상 기법 : dS Zoom VISTA

11) Compressed Sensing 기반 고속 검사 기법 : Compressed SENSE Full Package

12) 비조영 관류 영상화 기법 : Multi-phase ASL

13) 연골 T2 맵핑(정량화) 기법 : Cartilage Assessment

14) 말초 혈관 영상화를 위한 비조영 혈관 조영 기법 : mDIXON XD Multistation

15) 선택적 고해상도 디퓨전 검사 기법 : IRIS ZOOM

16) 비조영 혈관 영상화 기법 Package : 4D TRANCE

17) 인공지능 딥러닝 재구성 기법 : SmartSpeed(Provide After Release)

11. Extra Item

1) Compressed Sensing 기반 고속 검사(2D): Compressed SENSE 2D

2) 환자 호흡 측정 고급 기술: Vital EYE

3) 2K 영상화 기술: 2K Imaging

4) Special Purpose 코일 -23mm: Microscopy coil 23mm

5) Special Purpose 코일 -47mm: Microscopy coil 47mm

6) dSync

7) 3D APT

8) ABR(Anatomy based regularization)

9) MAF(Minimal artifact factor)

10) Patient adaptive B1 calibration for each patient

11) Kurtosis

12) IVIM

13) Deep Learning 재구성 전용 GPU (Provide After Release)

12. DICOM 3.0 Support

1) DICOM worklist and DICOM printer

2) Storage(Image Send/Image Receive) Service

3) Query/Retrieve Service

4) Storage Commitment Serviece

13. Site Equipment

1) RF Shield in the examination room

2) HVAC with ducting

3) Water chiller system

4) Quench/Vent pipe & 보호재 공사

5) Interior for MR Room

6) CCTV for examination room

14. Remote Service

1) 전화 또는 인터넷 망을 이용한 원격 진단 기능

2) Real Time Application support

15. 로컬액세사리

1) Initial Lhe Refill

2) MR warning sign

3) Non-magnetic Music system & Head Set

4) QC Phantom

5) Operator Desk and Chairs

6) Disposable ear plug 100 pairs

7) LED Light System in Operation room

8) Hand-held Metal Scanner

9) Non-magnetic Wheelchair

10) Non-magnetic MR Injector

11) 촬영실 구조보강

12) 판독용 Monitor & PC

C. 구성 (사양A, B 공통)

1. 마그넷------------------------------------------- 1Set

2. 경사자장 시스템 ---------------------------- 1Set

3. 고주파 시스템--------------------------------- 1Set

4. RF Coil Package----------------------------- 1Set

5. 환자 핸들링 장치 --------------------------- 1Set

6. 호스트 컴퓨터--------------------------------- 1Set

7. 사용자 콘솔 & 테이블 -------------------- 1Set

8. 영상 재구성 장치---------------------------- 1Set

9. 어드밴스 소프트웨어 패키지------------- 1Set

10. Extra Item ------------------------------------ 1Set

11. DICOM 3.0 support------------------------ 1Set

12. Site Equipment ------------------------------ 1Set

13. Remote Service ------------------------------ 1Set

14. 악세사리 --------------------------------------- 1Set

※ 상기 사양에 명시된 기능을 행하기 위한 모든 S/W 및 H/W 일체 제공

※ 본 규격서에 표기 된 명칭 혹은 규격이 각 제조사에서 사용하는 명칭 혹은 규격과 상이하더라도 동등 혹은 대체, 그 이상일 경우는 인정

D. 비고

1. 설치

계약자는 고객의 요구에 따라 본 장비를 설치 및 촬영실 공사에 있어 그 책임을 진다.

2. 무상유지보수

계약자 또는 공급자는 장비 검수 완료 후 무상 유지보수를 8년 제공해야 한다.

(MRI 본체 및 시스템, RF Coil, 항온항습기 포함 장비를 운영하는 구성품 목록 일체)

3. 위 사양 중 ‘사양 A’ 또는 ‘사양 B’에 만족하는 장비를 납품한다.

위 사양과 동등 혹은 그 이상의 장비를 납품하여야 하며, 사양의 적합 여부 판단은 검수 시 실무 부서에서 진행한다.

납품되는 물품은 외산의 경우 제조일로부터 1년 이내, 국산의 경우 제조일로부터 6개월 이내 생산된 물품으로 납품되어야 한다.

장비의 납품은 공식 수입사 또는 공식 수입사의 인증대리점의 공식제품으로 납품되어야 한다.

4. 계약자 또는 공급자는 계약기간 내 장비를 입고하고 설치 및 충분한 테스트를 거친 뒤 납품완료 보고 및 검수요청을 해야 하며, 그 뒤 검수를 진행한다. 무상보증기간은 검수 완료 날로부터 산정한다.

5. 무상보증기간 동안 계약자는 분기별 1회 이상 장비예방점검을 실시한다.

6. 계약자는 병원에서 사용 중인 프로그램(EMR, PACS 등)과 장비의 연동작업을 완료 한 뒤 병원 관계자의 확인을 받아야 한다.

7. 사용자가 납품된 장비를 사용함에 어려움이 없도록 계약자는 최초 도입 시 교육 후에도, 요청이 있을 경우 무료로 교육을 실시하여야 한다.

8. 계약자는 어떤 경우라도 서비스를 제공할 수 있는 국내 상주하는 서비스 직원을 제공하여야 하며, 서비스를 위한 여분의 부품을 국내에 보유하고 있어야 한다.

9. 계약자는 무상보증기간 내 장비운용에 있어 문제 발생 시 24시간 이내에 응답을 하여야 하며, 48시간 이내에 고장발생에 대해 해결이 이루어지게 해야 한다. 48시간을 초과하여 문제 해결 시, 초과 시간분에 대하여 병원은 3개월간의 평균 장비 운용 수익금을 토대로 배상금을 청구 할 수 있다.