구매(국문)규격서

Commodity Description

1. 규  격

1. 체어 작동 방식 : 수직 상승, 하강 방식

1) 수직상하강 방식

2) 유니트/체어 일체형.

2. 내장된 C.P.U를 통한 유니트 체어 콘트롤

1) 비상정지 시스템(4곳이상)

2) 5종의 메모리 스위치(술자가 원하는 체어위치를 입력, 메모리 프로그램)

: 자동 진료위치 입력(2개), 진료종료(시작위치), 마우스 린스, 진료 전(前) 위치

3) 우선선택 기능 내장

: 제일 먼저 선택한 인스트루먼트만 작동이 됨(3-way syringe 제외)

4) 감산 타이머 부착 (10초 단위 및 분 단위 작동 시간 설정)

5) 고속, 저속 핸드피스의 기능 선택 상황이 브라켓 테이블 조작 판넬 액정화면에 표시

6) 인터락 스위치 기능 내장

3. 토탈 인펙션 콘트롤 시스템

1) 인스트루먼트 실리콘 튜빙

2) 고속, 저속 핸드피스와 3-WAY 시린지 및 석션 팁 멸균소독 가능

3) 분리 소독이 가능한 유리볼 타구대

4. 자동컵

1) 광센서를 이용한 주수 방식

2) 메탈컵, 종이컵 모두 사용가능. 주수량 조절 가능.

3) 워머 기능(온수 기능) 내장. 온도조절 가능.

5. 라이트의 자동 ON/OFF 시스템

6. 핸드피스

1) 전기식 마이크로 모터

2) 고속, 저속 핸드피스 회전속도 3단계별 입력 및 선택 기능, 정역 전환 기능.

3) 화이버옵틱 핸드피스, 밝기 2단계별 입력 및 선택 기능

4) Fiber optic, Titanium, 4 SPRAY Nozzle.

5) 클린 헤드 시스템, 역지변 채용 커플링(감염방지구조), 핸드피스 오토클레이브 가능

6) Air 터빈 핸드피스, 내부 주수형장착가능(옵션).

2. 주요 사양

1. 유니트 부분

1) 하이스피드 핸드피스

·  재질        : 100% 티타늄

·  카트리지 형식 : 세라믹 볼 베아링 카트리지

·  분당회전    : 최고 360,000회전 이상 / 분당

·  공기압력    : 2.8 KG/CM2

·  죠인트      : 프리 로테이션 & 퀵 커플링 타입

·  핸드피스 135℃ 소독가능

·  실리콘 튜브 알코올소독 가능

·  클린헤드 시스템 : 이물질이 터빈으로 침입방지 기능

·  역류방지 밸브내장 : 급수된 물이 내부로 역류됨을 방지

·  4중 워터 스프레이 기능

·  화이버 옵틱 핸드피스

2) 마이크로 모타 핸드피스

·  모 터       : 전기식 마이크로 모터

·  분당회전    : 최대 22,000 회전 이상 / 분당

·  스트레이트 & 콘트라 앵글 각 1개 부착(135℃ 소독가능)

·  실리콘튜브 채택, 알콜소독 가능

·  과부하 보호회로 내장 : 과부하시 일시정지 기능

3) 초음파 치석제거기

·  피에조형 진동방식

·  핸드피스 팁의 멸균가능

·  전원 : 24V,50/60Hz

·  핸드피스 팁 3개 포함

·  주수 조절기능 및 파워 조절기능은 브라켓테이블 전면 파워 전환 스위치로 조작

4) 브라켓 테이블

·  체어 부착 일체형으로 체어 상하 작동 시 연동되어야 한다.

·  테이블 가동암 동작력 조절 가능.

·  오물 컵 부착 (1회용 종이컵 사용이 가능한 플라스틱 디스펜스 부착)

·  인스트루먼트 홀더 기능

·  핸들은 오토클레이브 및 알코올 소독이 가능한 착탈식 실리콘 커버 부착

5) 하이스피드 핸드피스 회전속도 3단계별 입력 및 선택 기능

6) 로우스피드 핸드피스 회전속도 3단계별 입력 및 선택 기능

7) 화이버옵틱 핸드피스 밝기 2단계별 입력 및 선택 기능

8) 마이크로 모타 정/역회전 스위치 내장 : 역회전 작동 시 알람 기능

9) 감산 타이머 부착

10) 체어 오토 조작 및 수동조작 기능 부착

11) 인스트루먼트 선택/설정치 브라켓 테이블 액정 모니터에 표시

12) 유니트 바디 부분

- 타구대

·  분리 및 소독이 가능한 유리볼 타구대

·  자동세정기능

·  급수장치와 연동하여 자동세정 및 정지기능

·  세정노즐 분리 가능

- 자동 컵 필러

·  광센서를 이용하여 자동으로 일정량의 물이 주수

·  수위조절 볼륨 – 원하는 수위조절 기능

·  메탈컵이나 종이컵 모두에 탁월한 기능 발휘

·  워머기능 : 워터탱크 내 히터작동으로 온수기능

·  온도조절볼륨 내장으로 원하는 온도로 조절 기능

- 바큠 오물통

·  바큠 오물통은 보조자측 테이블 내에 있어 필터 청소용이

·  트랩장치 부착.

·  타구를 통해 내려온 이물질 저장 및 청소기능

2. 기타 부분

1) 진료용 라이트

- 수명이 긴 할로겐 램프 사용

- 체어의 위치에 따라 자동으로 라이트가 작동하는 자동 작동 라이트 작동시스템.

- 조 도  : 18,000 lux 이상

- 라이트 헤드부분은 구강 내 정확한 조사(照射)를 위해 상하 및 좌우 45도 회전가능

- 1,2,3 단 3단계 밝기조절 및 ON/OFF 기능 스위치

- 반사경 및 램프보호 전면커버 부착.

2) 풋 콘트롤러

- 족답식으로 한개의 페달로 되어있으며, 핸드피스와 스켈러의 무단제어 가능.

- 래버(스위치)를 이용하여 진료용 의자를 전후, 상하강 시킬 수 있다.

- 하나의 풋 페달로 체어 및 핸드피스 작동 및 라이트 ON/OFF 기능.

- 인스트루먼트 작동 시 체어 작동 멈춤 기능

3) 진료용 의자

- 등받이부분 스프링을 이용한 전후 이동 및 정지기능

- 가스 실린더 타입으로 상하조절 가능

- 시트레쟈 부분은 국내 체형에 맞춘 인체공학적 설계

3. 구 성

구 분	사 양 (모델)	수 량	비 고
승강방식	유압전동모터		수직상하강
의자높이	480±10 mm ~ 740±10 mm
등판각도	2°±2 ~ 80°±2
의자길이	1,820 mm
고속핸드피스	Ti-max X 500L Mini head, Ti-max X 600L Standard head	2 EA	Fiberoptic, Titanium 4 Spray Nozzle
저속핸드피스	BB-EL Contra Angle EX-6 Straight Angle	2 EA
마이크로모터	SSA Electric Micromotor	1 EA
시린지	Sprayvit 3-way syringe	2 EA	Sirona.Germany
석션 (大)	Vacuum Valve	1 EA
석션 (小)	Saliva Ejector	1 EA
필름뷰어	Dental Film Viewer	1 EA	Intra-oral 용
진료용의자	Sante Operating Stool	1 EA	의사용
진료용라이트	CL-2000	1 EA	18,000 LUX 이상

4.기 타

1. 설치

1) 납품 완료일 이전까지 설치 완료 및 최종 점검 후 하자 조치까지 완료되어야 한다.

2) 설치 후 담당직원의 기술 습득을 위한 상세한 사용 설명 및 교육을 실시한다.

2. 사후 관리

- 소모품을 제외한 부품은 검수 후 2년간 무상 A/S 보증한다.

3. 본원 치과유니트 매입