물품코드	품 명	단위	수량	비고
	치과용 전산화단층 촬영장치 (Dental Computed Tomography)	system	1

A. 특징

1. Panoramic, CBCT, Model Scanning이 한 시스템에서 촬영 가능한 장비이다.

2. 빠른 CT 재구성 시간을 가진 장비이다.

3. 선택적으로 환자의 피폭량을 줄일 수 있는 기능이 있는 장비이다.

4. CT 촬영한 영상을 파노라마 영상으로 구현 가능한 장비이다.

5. 성인과 소아의 치과 진료를 위한 구강악안면의 해부학적 구조 진단을 주요 목적으로 하는 장비이다.

B. 사양

1. 본체

1) 기능                : - 3 in 1(Pano, CT, Model Scan) 동등 혹은 그 이상

- CT 영상에서 Pano 영상 획득 가능

- 서로다른 초점면을 가지는 다수의 파노라마 영상과 기본 파노라                              마 영상을 함께 제공하여 깊은 부분의 영상을 확인하는 기능

2) 확대율              : 1.25(Pano), 1.4(CT) 이상

3) 영상획득 시간

Mode	Scan Time(s)
CT	최대 24s 이하
Pano	최대 14.1s 이하
Recon Time	90s 이하[0.2 Voxel]

4) CT 복셀 사이즈     : 0.2 / 0.3 mm 이하 혹은 더 다양한 사이즈

5) 정격 전압 및 주파수 : 220V – 240V (50/60Hz)

6) 소비 전력           : 2.2 kVA 이하

2. 고전압발생장치 및 X선 제어장치

1) 입력 전압 및 주파수 : 100 – 120 / 200 – 240 V (50~60Hz)

2) 관전압              : 최소 50kV 이상 / 최대 90kV 이상

3) 관전류              : 최소 4mA 이상 / 최대 10mA 이상

3. X선관장치

1) 관전압      : 120kV 이상

2) 초점 크기   : 0.5mm 이하

3) 양극 열용량 : 30kJ 이상

4. 디텍터

1) FOV(field of view) : 10 * 8.5 이상

2) 해상도             : 1256 * 1256 동등 혹은 그 이상

3) 촬영 영역          : 135.8*36.4mm(CT), 135.8*5.9mm(Pano) 동등 혹은 그 이상

4) 초점 크기          : 0.5mm 이하

5. 워크스테이션

1) 운영체제 : 제조사의 표준 사양에 따름

2) HDD    : 1TB 이상

3) SSD     : 250GB 이상

4) 메모리   : 8GB 이상

5) 모니터   : 19inch 이상 (CT 영상 표현에 있어 무리가 없는 해상도 이상)

6. 촬영 및 환자정보관리 소프트웨어

1) 환자 영상 관리 및 2D 뷰어 프로그램

2) 3D 뷰어 프로그램

3) 캡쳐 프로그램

4) DICOM 3.0 지원

C. 구성

1. 본체 ----------------------------------------------------------- 1Set

2. Panoramic X-ray System-------------------------------- 1Set

3. Workstation-------------------------------------------------- 1Set

4. 분석용 S/W 일체------------------------------------------ 1Set

5. DICOM Interface ----------------------------------------- 1Set

6. Operating manual / Service manual--------------- 1Set

※ 상기 사양에 명시된 기능을 행하기 위한 모든 S/W 일체 제공

※ 본 규격서에 표기 된 명칭 혹은 규격이 각 제조사에서 사용하는 명칭 혹은 규격과 상이하더라도 동등 혹은 대체, 그 이상일 경우는 인정

※ 위 사양의 모든 내용은 해당 사업 예산에 포함된 내용임

D. 비고

1. 설치

계약자는 고객의 요구에 따라 본 장비를 설치하며, 그 책임을 진다.

2. 무상하자보수

계약자 또는 공급자는 장비 검수 완료 후 무상 하자보수를 3년 제공해야 한다.

(X-ray 튜브 및 디텍터 시스템, 3D 워크스테이션, S/W 포함 구성품 목록 일체)

3. 위 사양과 동등 혹은 그 이상의 장비를 납품하여야 하며, 사양의 적합 여부 판단은 검수 시 실무 부서에서 진행한다.

납품되는 물품은 외산의 경우 제조일로부터 1년 이내, 국산의 경우 제조일로부터 6개월 이내 생산된 물품으로 납품되어야 한다.

장비의 납품은 공식 수입사 또는 공식 수입사의 인증대리점의 공식제품으로 납품되어야 한다.

4. 계약자 또는 공급자는 계약기간 내 장비를 입고하고 설치 및 충분한 테스트를 거친 뒤 납품완료 보고 및 검수요청을 해야 하며, 그 뒤 검수를 진행한다. 무상 하자보수기간은 검수 완료 날로부터 산정한다.

5. 무상 하자보수기간 동안 계약자는 연 1회 이상 장비예방점검을 실시한 후 점검 서류를 부서에 전달하여야 한다.

6. 사용자가 납품된 장비를 사용함에 어려움이 없도록 계약자는 최초 도입 시 교육 후에도, 요청이 있을 경우 무료로 교육을 실시하여야 한다.

7. 계약자는 어떤 경우라도 서비스를 제공할 수 있는 국내 상주하는 서비스 직원을 제공하여야 하며, 서비스를 위한 여분의 부품을 국내에 보유하고 있어야 한다.

8. 본 사업은 [소프트웨어 진흥법] 제 50조, 같은 법 시행령 47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 사업 내용의 확정, 사업 내용 변경에 따른 계약금액 또는 계약기간 조정이 필요한 경우, 계약대상자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어 사업 과업변경요청서*를 작성하여 제출해야 한다.

* [소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침] 별지 8호서식 참조

9. 원내 사용 중인 Intra Oral Sensor와 문제없이 호환이 가능해야 한다.