## 사양서
사 양 서
H.S.K NO | Item. NO | 제 품 명 | 수 량 | 단 위
|  | 수술기구(의료용 천자기용) | 1 | Set
가. 특 성
1.Handpiece
1) | 손에 최적화된 형태
2) | 어떠한 방향으로 자유롭게 움직임이 가능
3) | 85W이상의 파워
4) | Soft Tissue 를 보호할수 있는 Oscillating mode 지원
6) | 모든 규격의 드릴 비트와 버의 호환이 가능
7) | 다양한 어태치 먼트와 호환이 가능
2.Attachment
1) | 어태치먼트에 색깔 표시가 되어 있어 구성품의 구분이 가능 하며 ,
일부 어태치먼트는 2개의 Speed 가 가능
2) | Drilling and reaming 이 가능한 어태치먼트는 그에 맞는 표시가 되어 있다.
3) | Drill attachments (1300 rpm 에 가까운 속도 제공): 파란색 표시
4) | Ream attachments (350 rpm 에 가까운 속도 제공): 빨간색 표시
5) | 하나의 K-wire 어테치먼트로 0.6 - 3.2mm 까지 자유롭게 사용 가능
B. 상 세 설 명
1. Handpiece and Attachment
1) | 높은 힘을 적용하기 위한 고성능의 모터
2) | Oscillating 모드 가능
3) | 배터리 포함 무게: 925g미만
4) | 파 워: 85W이상
5) | 최 고 속 도 : 3500 rpm이상
6) | AO Quick Coupling 의 최고 회전 력: 0.7 Nm이상
7) | Reaming 의 최고 속도 : 300 rpm이상
8) | Reaming 의 최고 회전 력: 7 Nm이상
9) | Oscillations saw attachments 의 최고 속도: 15,000 rpm이상
10) | sagittal saw attachment 의 최고 각 : 5.5 degree이상
11) | 배터리의 구성 : Li-Ion(14.4 V)
12) | 평균 충전 시간 : 60 분미만
C. 구 성 품
| 제 품 명 |  | 규 격 번 호 | 수 량
1) | 의료용천자기 |  | 532.101 | 1 EA
2) | Battery Casing with Locking for Lid |  | 532.132 | 1 EA
3) | Battery for Nos. 532.101(Li-Ion) |  | 532.103 | 2 EA
4) | Sterile Cover for Nos. 532.101 |  | 532.104 | 2 EA
5) | Mini Q-Coupl |  | 532.011 | 1 EA
6) | J-Latch-Coupl |  | 532.012 | 1 EA
7) | AO/ASIF-QC |  | 05.001.250 | 1 EA
8) | Screw Attachment w/AO/ASIF-QC |  | 05.001.251 | 1 EA
9) | Chuck Drilling Speed w/Key |  | 05.001.252 | 1 EA
10) | Chuck Reaming Speed w/Key |  | 05.001.254 | 1 EA
11) | QC f/DHS/DCS Triple Reamers |  | 532.015 | 1 EA
12) | Hudson Quick-Coupl |  | 532.018 | 1 EA
13) | Trinkle Quick-Coupl |  | 532.019 | 1 EA
14) | Oscill-Saw-Attachm |  | 532.021 | 1 EA
15) | QC f/K-Wires ø0.6-3.2 |  | 532.022 | 1 EA
16) | Oscill-Saw-Attachm-Crescentic Techniq |  | 532.023 | 1 EA
17) | Basic Console f/EPD |  | 05.001.002 | 1 EA
18) | Light Adapter f/Colibri |  | 05.001.108 | 1 EA
19) | SpareKey |  | 510.19 | 1 EA
20) | Oil Dispenser |  | 519.97 | 1 EA
21) | Saw Blade |  | 전 규격 | 1 EA
22) | Wash Bask siz 1/1 f/Colibri II+Small Bat |  | 68.001.610 | 1 EA
23) | Lid SSt siz 1/1 f/VC |  | 689.507 | 1 EA
D. Remarks
1) | Three years warranty after the performance test.