공 고 사 양 서

품 명	단위	수량
DESCRIPTION	UNIT	Q'TY
수 술 용 무 영 등	SET	1

A. 특     징   (FEATURES)

친환경적 LED 무영등(LED수명 : 40,000시간 이상)

간편하고 편리한 사용을 위해 램프헤드 주변에 부착된 메인컨트롤 조절기에 의해 on/off, 빛의 밝기, 포커싱, 색온도(캘빈도) 조정 및 카메라 줌인 기능이 있고 또한 부착된 손잡이에 의해 빛의 포커싱조절이 가능

램프헤드에 해로운 박테리아, 바이러스, MRSA를 포함하는 효모균의 번식을 막기 위한 항균 기능

축-램프 암-스프링 암-부가 만곡 암-램프헤드에 이르기까지 각 구성품이 접합된 6개 부분의 위치조절가능 : 360° 회전

5. 손잡이의 소독을 위해 탈·부착이 가능하여 교체할 수 있어야 하고, 오토클레이브를 이용한 손쉬운

소독이 가능 (134℃ 3분)

B. 사    양 (SPECIFICATION)

1. 광원 : LED

2. 타입 : 5+4 Bulb형

3. 1m 작업 거리에서의 조도 : 주등(5등) - 160,000 Lux,  보조등(4등) - 140,000 Lux

160,000 + 140,000 = 300,000Lux (6단계 조절가능)

4. 소비전력 : 주등(5등) 135 Watts, 보조등(4등) 108Watts 이하 또는

주등(5등) 130Watts, 보조등(4등) 100Watts 이하

5. 색 온도 : 3500K ~ 5000K (5단계 조절가능)

Enhanced Red II	Enhanced Red I	Optimum Red	Reduced Red I	Reduced Red II
3,500K	3,900K	4,300K	4,550K	5,000K

6. 수술자 머리 부분의 온도 상승 : 1℃이하

7. 수술등/암 작동범위(6섹션 로테이션)

가. 수술등 : 상,하 360˚  좌,우 360˚회전가능

나. 스프링암 : 상,하이동 45˚~-45˚  좌,우이동 360˚이상

8. 색 재현도 Ra : 95 , R9 : 97 또는 Ra : 95 , R9 : 98

9. 밝기 조절 : 6단계 조절가능이상 5% ~ 100% (5 %: endoscopy setting)

10. 포커싱(Field size) 면적의 범위 : 최소180mm~ 최대360mm 또는 최소160mm~ 최대360mm

11. 광원(LED)의 수명 : 40,000시간 또는 30,000시간 이상

12. 복사에너지 : 3.49W/m2/Klux 또는 그 이하

13. 초점 깊이 : 850mm 또는 900mm

14. 초점 방식 : Solid state focus system 또는 Optical focus system

15. 탈부착 및 소독 가능한 손잡이(오토클레이크134℃, 3분)

16. 조절기의 기능 (등주변 부착)

가. 메인조절기 : on/off, 밝기, 색온도(캘빈도)조절, 카메라 Zoom in

나. 부착손잡이 : 포커싱 사이즈 조절

C.  세 트 구 성 품  (Consists of each set)

1. LED무영등 (메인등 5등 & 보조등 4등)--------------------1 세트

incl. 컨트롤 조절기

2. 탈/부착형 핸들 커버-----------------------------------4 개

3. 천장 고정 앵커---------------------------------------1 개

4. 천장커버를 포함한 스템 4.5“dia 125mm to 1000 mm----------1 개

5. 150W 전원 공급 장치박스-------------------------------2 개

D. 비  고   (Remarks)

1. 이 장비는 계약자에 의해 설치되어야 한다.

2. 무상 수리 보증은 장비 설치 후 2년이다. (단 LED는 10년 보장)

3. 병원이전시 무상이전설치(2011년 이전예정)