H.S.NO. ITEM NO.                    DESCRIPTION                                 Q'TY

9018. 90. 9010               전신 마취기와 환자감시장치                        1 set

A. 특성 :

A-1. 전신 마취기

1. 인공호흡기 및 제어장치의 마이크로프로세서와 공기역학적인 구동방식의 분석 흡입 마취기.

2. 마이크로프로세서로 조정되는 인공호흡기의 4가지 인공호흡방식 :

VCV, PCV, manual and spontaneous, SIMV.

3. 성인, 소아와 신생아 사용가능한 인공호흡기와 같은 Bag-in-Bottle 사용.

4. 새로운 통합된 호홉 시스템은 bag-in-bottle, absorber, patient circuit의 통합체.

5. 시작시 자동적인 자체 테스트와 누출 테스트, 그리고 유연성 보정.

6. Minoxyguard 의 기능은 최소 산소와 아산화질소 가스에서 최소 25% O2를 보장해주며,

O2가 공급되지 않을 경우 경보장치음 울림과, N20 차단의 탁월한 원격 조정조절 장치.

7. 여러 안전/긴급 요소 장치기능, circle system과 보조가스 배출관 사이의 신선한 가스 흐름

스위치 장착.

A-2. 환자감시장치

1. 환자 감시 모니터 (컬러 스크린), 12.1 인치 또는 그 이상

- 아래의 생체 정보들이 측정, 디스플레이 된다.

·3, 5, 6 12 심전도/호흡수, 심박수와 커브, ST 세크먼트 분석,

OCRG, 전체 부정맥 감시, physio calculation

·2 x 침습형 혈압/펄스

·혈중산소농도/펄스

·비침습형 혈압

·2 x 체온

·심박 산출

- 트랜드/스페셜/리스트/데이터 디스플레이.

- 6개의 커브와 3개의 수치값 디스플레이 또는 그 이상

- 호흡기 관련 측정에 대한 커브 및 수치값 디스플레이

- 모니터 상단에 위치한 알람 지시등

- 이중의 높은 커브들과 심전도, 혈중 산소 농도, 호흡수를 숮자로 나타내는 모듈들.

- 자동 세팅이 가능한 알람 제한값

- RS232 커뮤니케이션 인터페이스 (프린트, 알람 레코더 또는 컴퓨터)

2. Infinity Docking Station

- Supply power to monitor

- Export protocol(RS232)

- Store set-up

- Immediately transport patient, easy to use Pick & Go

B. 사양 :

B-1. 전신 마취기

1. 마취기 공급 Gas 연결구 : O2, N2O, AIR

2. 구동압력 : O2. : 35 ~88psi 또는 4-6(x100kpa)

N2O. : 35~88psi 또는 4-6(x100kpa)

Air. : 35~88psi 또는 4-6(x100kpa)

3. 유량계상자

유량계 - 측정범위 : 0.1-10 L/min for O2

: 0.05-1 L/min for O2 and N2O

1-10 L/min for O2 and N2O

가스혼합 안전장치 - N2O/O2 혼합시 최소 O2농도      : 25% O2 유지

O2 flush 유량 - 고정된 유량 : 약 45 L/min이상

4. 기화기

약제 용량 : 240 +/-10 ml 이상

탑재 용량 : 2개이상

5. 인공호흡기

고정변수(Set parameters) - 1회 최대호흡량(Tidal Volume) : 20 to 1400 ml이상

분당 가스 전달량(Minute volume)           : 0.2 to 60 L/min이상

호흡주파수(Frequency)                     : 4 to 60 resp./min.이상

흡기 대 호기 시간비(I:E ratio)            : 3:1 and up to 1:4이상

PEEP                                      : OFF, 4 to 20 (x100pa)이상

흡기압력(Inspiratory pressure)            : 10 to 70 (x100pa)이상

흡기정지(Inspiratory pause)               : 0 to 50 %이상

인공호흡모드(Ventilation mode)-controlled : VCV, PCV, Manual/Spontaneous, SIMV.

기도압 감시기(Airway pressure monitor) - 압력범위 : -10 to 80 (x100pa)이상

6. 기도 감시 모니터

- 1회 호흡량 측정 및 알람기능

- 분당 호흡량 측정 및 알람기능

- 흡입 산소 측정 및 알람기능

- PEEP, Inspiratory pressure, Pause

7. 구동전원 : 220V/60Hz

8. 무정전 장치 : 30분 이상

B-2. 환자감시장치

1) 스크린 & 디스플레이

- 평면 컬러 스크린 디스플레이 (12.1 인치) 또는 그 이상

- 디스플레이 해상도 : 800 x 600 픽셀 또는 그 이상

- 트랜드 저장 : 24 시간이상

- 아래의 생체 정보들이 측정, 디스플레이 된다.

·3, 5, 6 12 심전도/호흡수, 심박수와 커브, ST 세크먼트 분석,

OCRG, 전체 부정맥 감시, physio calculation

·2 x 침습형 혈압/펄스

·혈중산소농도/펄스

·비침습형 혈압

·2 x 체온

·심박 산출

- 트랜트/스페셜/리스트/데이터 디스플레이.

- 6개의 커브와 3개의 수치값 디스플레이 또는 그 이상

- 호흡기 관련 측정에 대한 커브 및 수치값 디스플레이

- 모니터 상단에 위치한 알람 지시등

- 이중의 높은 커브들과 심전도, 혈중 산소 농도, 호흡수를 숫자로 나타내는 모듈들.

- 자동 세팅이 가능한 알람 제한값

- RS232 커뮤니케이션 인터페이스 (프린트, 알람 레코더 또는 컴퓨터)

2) Data communication : RS-232C

3) 심전도 (ECG)

- 리드 : I, II, III or I, II, III, aVR, aVL, aVF, V  or I, II, III, aVR, aVL,

aVF, V, V+

- 주파수 범위 : 0.5 to 30 Hz이상

- 측정 범위 : 15 - 250(b/min)이상

4) 부정맥

- 알람과 탐지를 위한 : Artifact, ASY, BGM, CPT, AIVR, RUN, VFIB, VTACH, TACH,

BRADY, SVT, PAUSE

- 앞선 부정맥 호출 : 12(성인/소아)

- 기본 부정맥 호출 : 2(성인/소아)

- ASY를 위한 알람 범위 : 4(seconds)

5) ST 분석

- 알람 범위 : -15  to 15 mm

- 측정 범위 : -15  to 15 mm

- 리드의 수 : 2

- ST 측정 채널의 수 : 2

- 디스플레이 조회 : 가능

6) 호흡 (Respiration)

- 알람 : 상대값과 절대값을 위한 사용자가 선택 가능한 위쪽과 아래쪽의 제한범위

- 주파수 범위 : 0.25 to 3.5 Hz

- 측정 방법 : 임피던스 폐장학

- 측정 범위 : 0 - 155 breaths/min

- 해상도 : 1 breaths/min

- 호홉 커브 크기 조절 : 0.15 - 2 Ohm/cm

- 감지하는 리드 : ⅡⅡ

7) 혈중 산소 농도 (SpO2)

- 디스플레이되는 매개변수 : 포화상태(기능적 혈색소인 산화혈색소의 단편)

- 측정 방법 : 병합 분광기

- 측정 범위 : 혈중 산소 농도 : 40 - 100%이상

펄스           : 30 - 250 bpm이상

8) 체온 측정 (Temperature)

- 디스플레이되는 매개변수 : 절대 온도 및 상대 온도

- 측정 범위: 절대 온도 : -5℃  - 50℃ 이상

상대 온도 : 0℃ - 55℃ 이상

9) 비침습형 혈압 측정(NBP)

- 디스플레이되는 매개변수 : 수축, 평균, and 확장 기압

- 매뉴얼, 시간 간격 연속 측정 모드 : 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120

and 240 minutes

- 측정시 팽창 압력 범위(성인) : 심박수 : 30 - 240 bpm

수축시 : 30 - 250 bpm

평균시 : 20 - 230 bpm

확장시 : 10 - 210 bpm

- 측정시 팽창 압력 범위(소아) : 심박수 : 30 - 240 bpm

수축시 : 30 - 170 bpm

평균시 : 20 - 150 bpm

확장시 : 10 - 130 bpm

- 측정시 팽창 압력 범위(신생아) : 심박수 : 30 - 240 bpm

수축시 : 30 - 130 bpm

평균시 : 20 - 230 bpm

확장시 : 10 - 210 bpm

10) 침습형 혈압 측정(IBP)

- 디스플레이 해상도 : 1 mmHg

- 측정 범위 : -50 to 400 mmHg

- 디스플레이되는 커브 : 4

- 측정압력의 끝 : 10 ± 1 mmHg

- 주파수 범위 : DC to 16 ± 1 Hz

11) 호기말 이산화탄소 분합, 아산화질소, 5 Agents

- 호홉탐지경계 : 105 mmHg

- 부분적 압력, 호기말 이산화탄소 분압 : 0 - 4 mmHg

- 부분적 압력, 흡기말 이산화탄소 분압 : 0 - 2 mmHg

- 부분적 압력 : 0 - 100 mmHg

- 해상도, 호기말 이산화탄소 분압/흡기말 이산화탄소 분압 : 1 mmHg

- 해상도, RRc : 1 breath/min

- RRc - mainstream : 0 - 149 breath/min

- RRc - sidestream : 0 - 69 breath/min

C. 구성 :

1. 마취기 본체 및 인공 호흡기                                                           1set

- 케이블 가드가 있는 정전기방지용 바퀴,

브레이크가 있는 2개의 앞바퀴

- 끝부분에 멈춤 장치가 있는 2개의 서랍

- 환자의 기록차트를 위한 공간이 있는 넓은 테이블상부

- 추가로 기구를 장착하기 위한 측면의 Uniflex rails

2. 가스 모듈장치                                                                        1set

- O2 경보장치

- O2 탱크

- Air/N2O 전환 스위치

- O2 긴급 공급장치+흐름표시기가 달린 마취잉여가스배출장치

- 가스입력 : O2, N2O, Air

- O2, N2O, Air의 저압계기판

- 가스혼합 안전장치 : 산소, 공기, 이산화질소. 산소/이산화질소

혼합시 최소 25%의 산소를 공급하는 장치

- Minoxyguard

3. O2, Pressure, Volume, 호흡횟수, 경보 메시지 및 VCV, PCV, 수동 및 자동, SIMV        1set

인공호흡방식 제어 및 모니터

4. 통합된 호홉 시스템                                                                 1set

- 흡기/호기 호흡 밸브

- 수동 인공호흡을 위한 호흡 밸브

- CO2 흡수기

5. on/off밸브를 포함한 통합된 흡입장치                                                1 set

6. 기화기, Enflurane                                                                  1 set

7. 환자감시장치                                                                      2 sets

(심전도/호흡/비침습형 혈압/혈중 산소 농도/2개의 체온측정/2개의 침습형 혈압/가스모쥴,

12.1인치 칼라 TF LCD 디스플레이)

8. 전원 어댑터                                                                         2 ea

9. 전원 공급 케이블                                                                    2 ea

10. 소프트웨어 선택 6 채널                                                              2 ea

11. MULTI MED 5 pod 1.5 m                                                               2 ea

12. ECG 5-lead grabber set 1m                                                           2 ea

13. ECG 5-lead ESU block                                                                2 ea

14. 혈중 산소농도 연장 케이블, 1 m                                                      2 ea

15. 혈중 산소농도 센서, DS-100A                                                         2 ea

16. 소아용 혈중 산소농도 센서, 24pc (3 - 20kg)                                          2 ea

17. 비침습형 혈압 측정 호스, 3.7 m                                                      2 ea

18. 커프, 소아 (12 - 19cm)                                                              2 ea

19. 커프, 작은 성인 (17 - 25cm)                                                         2 ea

20. 커프, 성인 (23 - 33 cm)                                                             2 ea

21. 체온 측정 센서(피부), 1.5 m                                                         2 ea

22. 체온 측정 센서(항문), 1.5 m                                                         2 ea

23. 2개의 체온 측정을 위한 Y-케이블                                                     2 sets

24. 침습형 혈압 측정 어댑터 및 케이블, 10-pin                                           4 ea

25. 가스 모듈(호기말 이산화탄소 분합, 아산화질소, 5 Agent)                              2 ea

26. 사용자와 서비스 메뉴얼                                                              2 ea

D. 비고 :

1. 입찰자의 기술자가 사용자의 장소에서 설치해야 한다.

2. 3 년간의 품질보증은 계약업체가 책임져야 한다.

3. 장비 납품기한은 계약 후 3개월 이내에 설치되어야 한다.