공 통 규 격 서

관세 분류번호	정부물품 분류번호	품목번호	품명	단위	수량
			요류역동학측정기 (URODYNAMIC SYSTEM)	식	1

A. 일반요구사양

요류역동학측정기는 종합병원 및 대학병원에서 사용할 수 있도록 디자인된 사양을 채택한 장비로서

각종 배뇨장애 검사부터 연구에 이르기까지 확장성이 다양하여야 한다.

⑴ 이동이 편리한 제품이어야 한다.

⑵ 요속검사, 방광내압검사, 압력-요류 검사, 요도내압검사, 외부 괄약근 검사가 가능하여야 한다.

⑶ 하드웨어의 진단 프로그램이 내장되어 있어야 한다.

⑷ 국제배뇨장애학회에 의한 배뇨장애 분석 프로그램을 적용하고 있어야 한다.

⑸ 분석이 용이한 모노그램으로 이해가 쉽게 표시되어야 한다.

⑹ 프로그램의 계속적인 업그레이드가 가능해야 한다.

⑺ 환자 및 검사기록의 데이터베이스 관리가 가능해야한다.

B. 제품사양

⑴ 컴퓨터시스템

① WINDOWS XP 이상

② 펜티엄급, HDD 150GB 이상

③ 17“ LCD 모니터 이상

④ 잉크젯컬러프린터 또는 흑백 레이저프린트

⑵ 메인모듈

① Uroflowmetry

② Cystometry

③ Pressure-Flow Study

④ Urethra Pressure Profile (UPP)

⑤ 근전도측정

⑥ 본체일체형펌프

⑦ 2MMS 포트 사용

⑧ USB를 통한 자동 절전기능

⑶ 요류속도측정센서

① 센서종류 : weight

② 측정범위 : 1 ~ 100 ㎖/s

③ 유량범위 : 0 ~ 2000 ㎖

④ folw artifact 검출

⑷ 측정 및 보고서출력

① JPG, PDF 화일로 데이터결과 출력기능

② 한글기능

⑸ 이동카트

① 4개의 바퀴 및 2개의 제어기

⑹ 지원기능

① 플러그 앤 플레이 기능

② 자동 및 수동 잔뇨측정 기능

③ 각종 압력표시 기능

④ UDS 검사 진행 안내 기능

⑤ PDF 파일 저장 기능 (EMR 연동 가능)

⑥ 적외선 리모콘을 이용한 장비 조작 기능

⑺ 분석소프트웨어

⑴ 요속 분석 소프트웨어(Siroky Nomogram)

⑵ 압력 요류 분석 소프트웨어(ICS plot외)

⑶ 배뇨압력 offset 소프트웨어

⑷ 요도 내압 분석 소프트웨어

C. 제품 구성

⑴ 컴퓨터시스템                                                        1SET

① 인텔코어 i3급, HDD 500GB, RAM 2GB 이상

② 17“ 이상 LCD 모니터, 프린터

⑵ 이동카트                                                            1EA

⑶ 본체 (펌프 / MMS 포트 포함)                                         1EA

⑷ 요속측정센서                                                        1EA

⑸ 요속측정스탠드                                                      1EA

⑹ 배뇨의자                                                            1EA

⑺ 비이커                                                              1EA

⑻ 깔대기                                                              1EA

⑼ 리모컨                                                              1EA

⑽ 측정 소프트웨어                                                     1EA

⑾ 사용자매뉴얼 및 서비스매뉴얼                                        1EA

⑿ 기타 부속품

① 압력변환기                                                        1EA

② 근전도케이블                                                      1EA

③ 근전도패치                                                        50EA

④ 펌프튜브                                                          1EA

⑤ 요도 카테터 (방광내압 및 요도내압 측정용)                          1EA

⑥ 항문 카테터 (복압 측정용)                                          1EA

D. 비고(Remarks)

⑴ Warranty: 3 년

⑵ 무상 설치 및 무상 교육