구 매 규 격 서

Item No.	품 명	단위	수량	비고
1	전자내시경 시스템	system	1

A. 특징(동등 또는 이상)

1. NBI(협대역 영상)

- 점막층의 혈관과 표면의 패턴을 보여주는 NBI기능은 더욱 강화되어 보다 선명하고 빠르게 어두운 곳에서도 밝게 관찰이 가능

2. AFI (자동형광이미지)

- 노이즈를 최소화 시킨 고해상도 영상을 보여주며, 일반영상모드와 NBI, AFI모드는 버튼 조작만으로도 구현이 가능하며, AFI 기능은 AFI 전용 scope이 연결되어야 가능

3. 고해상도이미지와 소음 최소화

4. 의료용 26인치 LCD 모니터

1) Full 26인치 HD LCD 패널과 16:10 화면비율

2) 다양한 스캔 모드, 이미지 크기 조정 가능

3) 다양하게 HD와 SD 입력, HD/SD SDI (X2), VIDEO, Y/C, Analog RGB+EXT-Sync, HD15 and

DVI(X2) 사용 가능

4) 180° 회전 디스플레이 / Mirror display 모드 사용 가능
5. 원터치연결부

- scope들은 한 번의 연결로 광원장치와 센터 모두에 연결이 가능

6. 휴대용 메모리로 간단히 연결하여 업로드 가능

7. 선 이미지 캡쳐

- 시술자가 내시경 관찰 중의 이미지를 기억하여 이미지를 저장하는 기능

8. 자동 노출(Auto Iris)

- 자동 노출 기능을 탑재, 어느 위치를 관찰하던 상황에 맞게 밝기가 조절

9. 점막세척기

내시경 시술에 필요한   점막세척기와 흡입, 에어분사 기능이 결합된 기기

- 저소음, 저진동, 다양한 복합기능

- 간편한 조작

10. 기존 장비와 완벽하게 호환 가능하여야 한다.

B. 사양(동등 또는 이상)

1. 비디오시스템 센터

1) Analog HDTV 출력 : RGB 또는 YPbPr 선택 출력

Analog SDTV 출력 : VBS composite, Y/C, 또는 RGB ; 동시 출력

2) Digital 신호 출력 : SDI, DV, DVI 선택 가능

3) 색상 조정 : 다음과 같은 색상 톤 조절 가능. Red/Blue/Chroma adjustement : ±8 steps

4) 자동 이득 조절 (AGC) : 내시경 선단부와 관찰 부위에서 너무 멀거나 가까울 경우 스스로 광원을

조절하여 정확한 영상을 획득

5) Iris Mode 선택 : Average/Peak/Auto 선택

6) IHB 기능 향상 : 내시경 조명에 의해 생긴 색을 제거해 이미지의 작은 차이 강화

7) 무지개 색 보정 : RGB 신호 사이 시간 지연에 의한 색 편차를 피하고, 안정적이고 깜빡임 없는

화면 획득

8) 고정 : 내시경 이미지 관찰 시 보는 또는 일시 정지 키를 사용하여 고정

9) 사전 고정 : 화면 정지 시 흔들리는 색상(무지개색) 교정을 위해 이전 화면 출력

2. 의료용 26인치 LCD 모니터

1) 화면 크기 :  26인치 HD LCD 패널과 16:10 화면비율

2) 표시장치 : : a-Si TFT active matrix

3) 해상도 : 1920 x 1200 dots(WUXGA)

3. 광원장치(제논램프)

1) 조정 방식 (자동)

자동의 휘도 제어 방법 : Servo-diagram method

자동의 노출 : 17 steps

2) 공기 분사

펌프 : Diaphragm형 펌프

압력 스위치 : 4-level available (off, low, mid, high)

3) 물 분사

Mothod : 물통 내부의 공기압 증가 (분리 가능)

4) 전면 패널

비상 램프 : 램프의 작동, 소모 및 없을 경우 표시

NBI : NBI 관찰이 활성화되면 NBI 표시등이 점등

5) 조명계

램프 : 300W 제논 램프

비상 램프 : 할로겐 램프 (12V, 35W)

비상 램프 수명 : 연속 사용시 약 500시간

점화 방식 : Switching regulator

NBI 관찰 : 가능

AFI 관찰 : 가능

IRI 관찰 : 가능

6) 치수

면적 : 370(W) × 150(H) × 476(D)mm

무게 : 18.5kg

4. 내시경이동식카트

전체 시스템이 검사실로 쉽게 이동이 가능

5. 영상 전달 장치

1) CPU : Intel Core(TM)2 Quad Processor Q9300 (2.50G/1333FSB/6MB) 이상

2) Memory : 4GB (2x2GB) NECC Dual Channel DDR2 800MHz SDRAM Memory

3) HDD : 500GB SATA (7200RPM)  16MB buffered이상

4) ODD : combo Drive

5) OS : Microsoft Windows 7 Professional 32Bit

6) 19" LCD Monitor (1280*1024) 이상

6. 점막세척기

내시경 시술에 필요한   점막세척기와 흡입, 에어분사 기능이 결합된 기기

- 저소음

- 저진동

- 다양한 복합기능

- 간편한 조작

C. 구성(동등 또는 이상)

1. 비디오 시스템 센터			-----------------------------------------------		1system
2. 의료용 26인치 LCD모니터				------------------------------------------	1set
3. 광원장치(제논램프)			-----------------------------------------------		1set
4. 내시경 이동식 카트			-----------------------------------------------		1set
5. 영상 전달 장치		--------------------------------------------------			1set
6. 점막세척기	-----------------------------------------------------				1set

D. 기타

1. 장비의 설치와 작동 및 교육은 무상으로 제공되어야 한다.

2. 공급자에 의해 제품의 설치, 테스트 및 시험작동이 이루어진다.

3. 무상보수 수리기간중 병원의 사정으로 인하여 부서 및 장비의 위치가 불가피하게 이동을 필요로 할

경우 설명 및 설치가 무상으로 이루어져야 한다.

4. 공급자(계약자)는 장비설치 후 설치완료일부터 3년간 무상수리가 적용되어야 한다.

5. 무상보수 수리기간 중 공급 된(납품 된)장비의 부속품이 단종 될 경우에 동등사양 또는 이상의 장비로

무상교체가 이루어져야 한다.

6. 사양(B) 및 구성(C)에 표기 된 명칭과 기능이 각 제조사에서 사용하는 명칭 또는 기능과 상이하더라도 그 기능이 동등 또는 대체 가능하거나 그 이상일 경우에는 인정한다(단, 기종이 바뀔 수 있는 주 기능이 아닌 보조 기능에 한한다).

Item No.	품 명	단위	수량	비고
2	위내시경(Gastro Video scope)	set	2

A. 특징(동등 또는 이상)

1. HD 고해상도 영상 품질과 향상된 밝기를 통해 높은 정확도로 점막 구조를 관찰할 수 있다.

2. 큰 사이즈의 영상을 통해 목표 지점과 그 주위를 정확히 관찰 가능하다.

3. 슬림한 설계-9.8mm의 선단부, 9.5mm의 삽입부-를 통해 체내 삽입이 수월하다.

4. 140°의 시야각으로 위 내부를 넓고 정확하게 관찰이 가능하여야 한다.

5. 기존 장비와 완벽하게 호환 가능하여야 한다.

6. 화이트 밸런스와 같은 셋팅값을 저장해 내시경의 효율적인 관리가 가능하여야 한다.

7. 여러 회사의 라이트 케이블을 연결할 수 있는 광원장치를 제공하여야 한다.

B. 사양(동등 또는 이상)

1. 광학시스템

시야각 : 140° 이상

시야 방향 : 0° (Forward viewing)

심도 : 3 to 100mm

2. 말단부 외경 : 9.8mm

3 삽입부 외경 : 9.5mm

4. 만곡부 범위 : 상 210°, 하 90°, 우 100°, 좌 100°

5. 유효장 : 1,030mm

6. 총길이 : 1,350mm

C. 구성(동등 또는 이상)

1. 위내시경 scope ------- ------------------------------------------------ 2set

D. 기타

1. 장비의 설치와 작동 및 교육은 무상으로 제공되어야 한다.

2. 공급자에 의해 제품의 설치, 테스트 및 시험작동이 이루어진다.

3. 무상보수 수리기간중 병원의 사정으로 인하여 부서 및 장비의 위치가 불가피하게 이동을 필요로 할

경우 설명 및 설치가 무상으로 이루어져야 한다.

4. 공급자(계약자)는 장비설치 후 설치완료일부터 3년간 무상수리가 적용되어야 한다.

5. 무상보수 수리기간 중 공급 된(납품 된)장비의 부속품이 단종 될 경우에 동등사양 또는 이상의 장비로

무상교체가 이루어져야 한다.

6. 사양(B) 및 구성(C)에 표기 된 명칭과 기능이 각 제조사에서 사용하는 명칭 또는 기능과 상이하더라도 그 기능이 동등 또는 대체 가능하거나 그 이상일 경우에는 인정한다(단, 기종이 바뀔 수 있는 주 기능이 아닌 보조 기능에 한한다).

Item No.	품 명	단위	수량	비고
3	대장내시경(Colono Video scope)	set	1

A. 특징(동등 또는 이상)

1. HD 고해상도 영상 품질과 향상된 밝기를 통해 높은 정확도로 점막 구조를 관찰할 수 있다.

2. 큰 사이즈의 영상을 통해 목표 지점과 그 주위를 정확히 관찰 가능하다.

3. 슬림한 설계-13.2mm의 선단부, 12.9mm의 삽입부-를 통해 체내 삽입이 수월하다.

4. 140°의 시야각으로 대장 내부를 넓고 정확하게 관찰이 가능하여야 하며 가변경도 기능이 있어야한다.

5. 기존 장비와 완벽하게 호환가능하여야 한다.

6. 화이트 밸런스와 같은 셋팅값을 저장해 내시경의 효율적인 관리가 가능하여야 한다.

7. 여러 회사의 라이트 케이블을 연결할 수 있는 광원장치를 제공하여야 한다.

B. 사양(동등 또는 이상)

1. 광학시스템

시야각 : 140°이상

시야 방향 : 0° (Forward viewing)

심도 : 5 to 100mm

2. 말단부 외경 : 13.2mm

3. 삽입부 외경 : 12.9mm

4. 만곡부 범위 : 상 180°, 하 180°, 우 160°, 좌 160°

5. 유효장 : 1,330mm

6. 총길이 : 1,655mm

C. 구성(동등 또는 이상)

1. 대장내시경 scope ------------------------------------------------------- 1set

D. 기타

1. 장비의 설치와 작동 및 교육은 무상으로 제공되어야 한다.

2. 공급자에 의해 제품의 설치, 테스트 및 시험작동이 이루어진다.

3. 무상보수 수리기간중 병원의 사정으로 인하여 부서 및 장비의 위치가 불가피하게 이동을 필요로 할

경우 설명 및 설치가 무상으로 이루어져야 한다.

4. 공급자(계약자)는 장비설치 후 설치완료일부터 3년간 무상수리가 적용되어야 한다.

5. 무상보수 수리기간 중 공급 된(납품 된)장비의 부속품이 단종 될 경우에 동등사양 또는 이상의 장비로

무상교체가 이루어져야 한다.

6. 사양(B) 및 구성(C)에 표기 된 명칭과 기능이 각 제조사에서 사용하는 명칭 또는 기능과 상이하더라도 그 기능이 동등 또는 대체 가능하거나 그 이상일 경우에는 인정한다(단, 기종이 바뀔 수 있는 주 기능이 아닌 보조 기능에 한한다).