공  고  규  격  서

A. 병동용 환자 감시 장치 특징 :

1. 8.4인치이상의 선명하고 이동이 간편한 의료용 모니터 또는 그 이상이어야 함.

2. 다이얼링 방식의 기기조작법

3. 4가지의 파형표시 및 수치표기 또는 그 이상이어야 함.

4. 이동이 편리한 손잡이용 걸개부착

5. 4시간 이상 비상전원(Battery)으로 이동이 가능한 형 이어야 함.

6. 기기 자체에 기록장치 부착 형.

7. 96시간 이상 환자의 상태를 파형 및 수치로 저장이 가능 또는 그 이상이어야 함.

8. 간헐적 혈압측정이 가능한 기기 형이어야 함.

9. Ethernet, HL-7 출력이 가능한 기기이어야 함.

B. 사   양 :

1. 기본 기기/화면부

1) 형식 : Compact type 환자 감시 장치

2) 모니터 : 20.3 cm의 제조사 공급용 의료용 모니터이어야 함.

3) 해상력 : 800 × 600 pixel 이상

4) 조작 방법 : Navigation controlor type.

2. 심전도

1) Lead Display :

- 3 Lead Cable : Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ Lead

- 5 Lead Cable : Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ aVR, aVL,aVF, V1, V2,V3, V4,V5, V6

2) 12 Lead ECG Waveform recording : Yes

3) 12 Lead ECG Waveform display : Yes

4) 부정맥 표시 : 45개 이상

5) HR 측정 Mode : Auto, Manual Trigger

6) ST Monitoring :

- ST Level : Yes  , - ST Map : Yes

7) HR 측정 범위 : 15 to 300bpm 이상

8) Test Simulator 내장 여부 : 내장형.

9) 두 개의 Lead로 Pacmaker 사용한 환자와 사용하지 않은 환자를 구별,

심박수를 정확하게 측정할 수 있는 형.(병동용 모니터 : 기본 기능수행)

3. 비관혈적 혈압측정 부 사양;

1) 2곳 이상의 신호 조정 능력으로 저혈압, 고혈압 환자의 경우도 정확성이 높은형.

- Ausculatory 방식을 이용 정확성을 높인형.

2) 커프 가압시간 :

- 성  인 : 10초 이내

- 신생아 :  2초 이내

3) 자동 측정 시간 선택 : 1 min to 120 min selectable, 1min resolution

4) 심박 수 측정 범위 : 40 to 300bpm 이상

5) 혈압측정 범위 : 40 to 270mmHg 이상

6) 화면 표시내용 :  S, D, Mean Pressure, PR, elasped time.

7) Calibration Point : 2 이상

4. SPO2/맥박 측정부 사양;

1) 한 환자의 1개 부분의 SPO2나 ICG를 측정할 수 있는 형.

2) FAST SPO2 Technology : Yes

3) 측정 불가 범위 : 50% or less.

4) 맥박 수 진단 범위 : 20 to 250bpm 이상

5. 기록장치 ;

1) 환자의 Trend Data를 기록할 수 있는 형.

2) Recording Waveform : 2  이상

3) 기록 속도 :

- General: 50, 25, 12.5, 6.25, 2.5mm/sec or more

- Trend : 1, 2, 2.5, 6cm/min or more

4) 기록 내용 : 날짜, 기록속도, 환자이름(한글이름), 알람내용, 모든 생체신호,

진단 파형, HIS정보

6. 기타 사양 ;

1) 밧데리 : 5시간(병동용 4시간)이상 작동이 가능한 형.

2) 설치 방법 : 제조사에서 공급하는 안전하고 견고한 이동식 스탠드장착.

C. Consists of :

1. 이동 형 환자 감시 장치 주장치 (8.4인치)                           4

- 8.4 인치 SVGA급 의료용 칼라 액정 화면(800 × 600 화소)

- 내장 형 기록장치

- 96시간 까지 환자 정보 저장 가능한 형.

- Sport - Check (Vital signs) 기능 가능 형.

- EMR에 필수적인 HL-7 신호 자체 출력이 가능한 형.

- 비상 전원으로 4시간 작동이 가능 형.

2. 측정기능 : ECG/Resp, NBP, SPO2, IBP                             4

3. 심전도/호흡 진단 용 Cable                                          4

4. SPO2측정 기능 및 지속 사용 가능 형 SPO2 Sensor                  4

5. 혈압측정용 커프 셋트                                               4

6. 비상전원장치 (Battery)                                              4

7. 이동식 Mobile Stand                                                4

D. Remarks :

1). 설치

- 납품 완료일 이전까지 설치 완료 및 최종 점검 후 하자 조치까지 완료되어야 한다.

- 설치 후 담당직원의 기술 습득을 위한 상세한 사용 설명 및 교육을 실시한다.

2) 사후 관리

- 소모품을 제외한 부품은 검수 후 2년간 무상 A/S 보증한다.