규 격 서

H.S. No    Item No.                            DESCRIPTION                                            Q'ty  9018.90.9030　            Endoscope Video Information System

A. Features ;

1. Video System Center

1) NBI 기능 향상

Light guide fiber의 증가를 비롯한 광학 디자인의 향상 및 Blue light 노출이 2배로 증가 : 가시거리 2배          증가

2) NBI Image Quality 향상 : 개선된 Noise Reduction 기능으로 노이즈 제거, 향상된 AGC 기능

3) Dual Focus 기능 (HQ 스코프를 연결할 경우)

2가지 초첨(near focus, normal focus)으로 점막 표면에 근접하였을 시, Focus를 변환시켜 보다 높은 해상력        구현

4) 향상된 이미지 개선으로 정교한 이미지 품질 제공

5) Compatible with EVIS 200/230/240 Series, EVIS LUCERA 260 Series, and EVIS LUCERA ELITE 290 Series.

6) HD 모니터 16:9와 16:10에서 출력 가능

아날로그, HD-SDI  및 DVI 출력

7) AGC의 속도가 빨라짐

8) Iris 조정 시간이 짧아지고 최적의 밝기로 조정

9) 휴대용 메모리로 간단히 연결하여 업로드 가능

2. Xenon Light Source

1) NBI 기능 향상

Light guide fiber의 증가를 비롯한 광학 디자인의 향상 및 Blue light 노출이 2배로 증가 : 가시거리 2배          증가

2) 새로 설계된 방수 원터치 커넥터는 원스텝으로 연결 가능, 별도의 스코프 케이블이 필요하지 않음

3) 새로운 제논 램프로 CV-260SL에 비해 1.5배 밝아짐

4) 향상된 AFI 로 이전 모델보다 더 빨리 이미지를 추적

높은 이지지 품질과 소음 최소화

3. Medical LCD Monitor

1) 풀 26인치 HD LCD 패널과 16:10 화면 비율

2) 올림푸스의 '연성 내시경, 외과 카메라 헤드 및 EndoEYE 복강경스코프'과 함께 사용시 색상 톤 보정

3) 다양한 스캔 모드, 이미지 크기 조정 가능

4) 다양하게 HD와 SD 입력, HD/SD SDI(x2), VIDEO, Y/C, Analog RGB+EXT-Sync,HD15, and DVI(x2) 사용 가능

5) 복합 시스템 - Picture-In-Picture (PIP)와 Pictrue-Out-Picture(POP) 이미지 크기 조합 가능

6) 180° 회전 디스플레이 / Mirror display 모드 사용 가능

4. Cart, Model

- 컴팩트한 구성으로 공간 절약

5. Gastro Videoscope

1) 뛰어난 HD급 영상 : 이미지 품질이 향상되어 선명도가 증가함

2) NBI 기능으로 병변 검출시 용이

3) 방수 원터치 컨넥터로 방수캡이 필요 없으며, 별도의 케이블 연결이 필요없음

4) Slim한 디자인으로 (8.9mm) 보다 나은 조작성 제공

6. Colono Videoscope

1) 뛰어난 HD급 영상 : 이미지 품질이 향상되어 선명도가 증가함

2) NBI 기능으로 병변 검출시 용이

3) RIT 기능 지원으로 환자의 고통이 감소

4) Water Jet 기능으로 내시경적 진단 및 처치시 시야확보, Bleeding 등이 용이해져 보다 정확한 시술 가능

7. Muco Cleaner

1) 내시경 시술에 필요한 점막세척기와 흡입, 에어분사 기능이 결합된 기기

- 저소음 / 저진동 / 다양한 복합 기능 / 간편한 조작

2) 내시경 검사 및 시술시 시야를 방해하는 이물질, 거품, 출혈로 인하여 관찰하기 어려운 부위를

물과 공기를 분사하여 깨끗하고 선명하게 병변을 볼 수 있도록 함과 동시에 이물질을 인체내에서

흡입할 수 있는 기능이 있어서 정확한 진단을 할 수 있다.

B. Specifications ;

1. Video System Center

1) Analog HDTV 출력 : RGB 또는 YPbPr 선택 출력

Analog SDTV 출력 : VBS composite, Y/C, 또는 RGB ; 동시 출력

2) 백색광 보정 기능 : 백색광 보정 기능은 전면 패널 버튼을 통해 조작 가능

3) Digital 신호 출력 : SDI, DV, DVI 선택 가능

4) AFI 색 밸런스 조정

5) 표준 컬러 차트 출력 : "Color bar" 또는 "50% 흰색" 화면 표시

6) 색상 조정 : 다음과 같은 색상 톤 조절 가능. Red/Blue/Chroma adjustement : ±8 steps

7) 자동 이득 조절 (AGC) :

내시경 선단부과 관찰 부위에서 너무 멀거나 가까울 경우 스스로 광원을 조절하여 정확한 영상을 획득

6) 대조 : 3가지 모드 중 하나를 선택하여 이미지 대조 가능

7) Iris Mode 선택 : Average/Peak/Auto 선택

8) IHB 기능 향상 : 내시경 조명에 의해 생긴 색을 제거해 이미지의 작은 차이 강화

9) 무지개 색 보정 : RGB 신호 사이 시간 지연에 의한 색 편차를 피하고, 안정적이고 깜빡임 없는 화면 획득

10) 이미지 사이즈 선택 : 키보드의 "이미지 사이즈" 키를 사용하여 변경 가능

key on the keyboard.

11) 고정 : 내시경 이미지 관찰 시 키보는 또는 "일시 정지" 키를 사용하여 고정

12) 사전 고정 : 화면 정지시 흔들리는 색상(무지개색) 교정을 위해 이전 화면 출력

13) 환자 데이터 : 내시경 화상 화면에 표시

14) 원격 제어 : 보조 기기 제어 가능

15) 이미지 정보 표시 : 다음의 데이터는 모니터에 표시됨

16) 사용자 설정 : 최대 20 사용자 설정 등록   가능

17) 선택한 설정 기록 : 비디오 시스템 센터 메모리에 저장되어 선택한 설정 기록

18) 리튬 배터리 : Life : 5 years

19) 치수

* 면적 : 370(W)×85(H)×455(D)mm

* 무게 : 10.7kg

2. Xenon Light Source

1) 조정 방식 (자동)

1) 자동의 휘도 제어 방법 : Servo-diagram method

2) 자동의 노출 : 17 steps

2) 공기 분사

1) 펌프 : Diaphragm형 펌프

2) 압력 스위치 : 4-level available (off, low, mid, high)

3) 물 분사

1) Mothod : 물통 내부의 공기압 증가   (분리 가능)

4) 전면 패널

1) 비상 램프 : 램프의 작동, 소모 및 없을 경우 표시

2) NBI : NBI 관찰이 활성화되면 NBI 표시등이 점등

5) 조명계

1) 램프 : 300W 제논 램프

2) 램프 수명 : 연속 사용시 약 500시간

3) 비상 램프 : 할로겐 램프 (12V, 35W)

4) 비상 램프 수명 : 연속 사용시 약 500시간

5) 점화 방식 : Switching regulator

6) 밝기 조정 : Light-path diaphragm control

7) 냉각 방식 : 강제 송풍 냉각 방식

8) NBI 관찰 : 가능

9) AFI 관찰 : 가능

10) IRI 관찰 : 가능

6) 치수

1) 면적 : 370(W)×150(H)×476(D)mm

2) 무게 : 18.5kg

3. Medical LCD Monitor

1) LCD 패널

* 화면 크기 : 26 nches

* 표시 장치 : a-Si TFT active matrix

* 해상도 : 1920 x 1200 dots (WUXGA)

* 대조 비율 : 1000:1

* 가로 세로 비율 : 16:10

* 시야각 : 178° (Horizontal & Vertical)

* 색상 수 : 16.8 million

2) 크기

* 치수 : 599(W) x 410(H) x 100(D) mm

* 무게 : 8.9kg

* 치수 (AC adapter) : 232(W) x 50.5(H) x 177(D) mm

* 무게 (AC adapter) : 1.7kg

3) 전원 공급 장치

* LCD monitor : DC IN:24V, 5.0A, 5V, 0.03A(supplied by AC adapter)

* AC adapter : AC IN:100-240V, 50/60Hz, 1.6-0.6A, DC OUT:24V, 5.0A, 5V, 0.03A

4) 입력

* HD/SD SDI(1), SDI(2) : BNC connector

* VIDEO : BNC connector

* Y/C:4-pin mini-DIN

* Analog RGB+EXT-Sync/YPBPR : BNC connector

* HD15 : D-sub 15-pin(x1), VGA(640x480, fv=60Hz),

* DVI(1), DVI(2)

5) 출력

* HD/SD SDI(1), SDI(2) : BNC connector With active-Through output and auto 75 Ω termination

* VIDEO : BNC connector With loop-Through output and auto 75Ω termination

* Y/C:4-pin mini-DIN With active-Through output and auto 75Ω termination

* Analog RGB+EXT-Sync/YPBPR : BNC connector With loop

-Through output and auto 75Ω termination

* HD15 : D-sub 15-pin Switched out

* DVI(1), DVI(2) : DVI-D connector Switched out

6) 원격

* GPI connector : D-sub 9-pin

* RS-232C connector : D-sub 9-pin

4. Cart, Model

1) 전체 시스템이 검사실로 쉽게 이동이 가능함

5. Gastro Videoscope

1) 광학시스템

* 시야각 : 140°

* 시야 방향 : forward viewing

* 심도 : 3 to 100mm

2) 말단부

* 외경 : 8.9mm

3) 삽입부

* 외경 : 8.9mm

4) 만곡부

* 만곡범위 : Up 210°, Down 90°, Right 100°, Left 100°

5) 유효장 : 1,030mm

6) 총장 : 1,350mm

6. Colono Videoscope

1) 광학시스템

* 시야각 : 170°

* 시야 방향 : forward viewing

* 심도 : 5 to 100mm

2) 말단부

* 외경 : 12.2mm

3) 삽입부

* 외경 : 12mm

4) 만곡부

* 만곡범위 : Up 180°, Down 180°, Right 160°, Left 160°

5) 유효장 : 1,330mm

6) 총장 : 1,655mm

7. Muco Cleaner, Model

1) 전원 : 220V

2) 정격 주파수 : 60Hz

3) 소비 전력 : 200W

4) 세정압 : 300kPa ± 30%

5) 세정유량 : 400ml/30sec ± 30%

6) 흡인압 : 800hPa ± 30%

7) 흡인유량 : 3000ml/30sec ± 30%

C. Consists of ;

1. Video System Center  ------- 1 SET

2. Xenon Light Source  -------- 1 SET

3. Medical LCD Monitor  ------ 1 SET

4. Car:  -------------------------- 1 SET

5. Gastro Videoscope  --------- 1 SET

6. Colono Videoscope   ------- 1 SET

7. Muco Cleaner   ------------- 1 SET

D. Remarks ;

1. 제품은 공급자에 의하여 설치, 작동되어야 함

2. 보증기간 - 제품 설치 후 1년